附件1

| 医院采血全自动智能管理系统流水线技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1.1 | 主机模块式设计： | 主机原装进口，单元模块式设计，每个模块含独立的自动打印粘贴单元，可根据医院后期如需要，可在原基础上另外单独增加主机升级处理速度；一个主机模块出故障，其他模块正常运行，系统仍可不停机正常工作； |
| 1.2 | 主机模块间应急备用： | 一个主机模块打印粘贴单元故障，该模块的选管模块正常工作，所选空试管可自动传输到其他模块完成打印粘贴工作； |
| 1.3 | 主机模块扩展： | 单套系统主机模块后期可升级至≥5模块组合； |
| 1.4 | 主机在线试管种类扩展： | 单套系统升级后可同时在线支持采血管种类≥30种； |
| 1.5 | 主机速度扩展： | 单套系统升级后速度可≥3000管/小时,≥750患者/小时（4支试管/ 患者） |
| ★1.6 | 其他功能模块扩展功能： | 可扩展住院部自动化打包单元模块，与流水线主机共用主机，一体化设计，实现检验前全院标本自动化标准化采集准备； |
| ★1.7 | 取管方式： | 上推预置式取管，可将采血管预置，信息传递至主机后，第一时间打印粘贴，支持所有品牌厂家采血管。非机械手选管。 |
| 1.8 | 单套系统处理能力： | ≥1200管/小时。按每个患者4根试管计算，每小时处理≥300个患者； |
| 1.9 | 双模块系统采血管装载盒： | 在线≥8种，后期在线可扩展； |
| 1.10 | 连续装载： | 具备中途不停机连续装载采血管功能； |
| 1.11 | 打印机： | 内置式热敏、热转印打印机； |
| 1.12 | 支持采血管规格： | 直径：12～16mm，长度：75～110mm，橡胶盖、塑胶盖；铝箔、无盖、符合要求的尿管都可以； |
| 1.13 | 采血管识别： | 自动识别，无需人为指定； |
| 1.14 | 打印条码类型： | code128、code39、JAN、2of5、NW-7，支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等； |
| 1.15 | 打印格式： | 标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆； |
| 1.16 | 打印机字库： | 中文、英文标准字库，可升级； |
| 1.17 | 标签纸装载： | 标签纸一键自动装载，自动导引，无需手动操作，无需人工穿纸卷纸安装； |
| ★1.18 | 试管标签： | 试管标签内容可设，标签粘贴位置可设，可单独设置每种试管不同粘贴位置； |
| 1.19 | 覆盖粘贴功能： | 可检测原试管预置标贴位置并覆盖粘贴，保证血窗可视； |
| 1.20 | 特殊容器标签： | 支持特殊容器标签打印功能； |
| 1.21 | 采血管头盖颜色核对功能： | 采血管选取后，通过头盖颜色核对模块对所选采血管头盖颜色进行二次核对，保证采血管选取的100%正确； |
| ★1.22 | 采血管标签条码核对功能： | 采血管标签打印粘贴后，通过标签条码信息核对模块进行扫描并与信息系统进行核对，保证采血标签内容的100%正确； |
| 1.23 | 分级报警： | 根据故障等级，具备分级报警功能； |
| 1.24 | RFID射频条码标签扩展： | 后期可扩展RFID射频条码标签功能； |
| ★1.25 | 采血桌轨道： | ≥四轨设计，内置双轨传输采血前试管准备盒，可视安全； |
| 1.26 | 试管盒： | 集中放置同一患者的采血前洁净空试管和标签，洁净无污染，流程设计不与标本等污染物混用，安全规范； |
| 1.27 | 认证要求： | 通过CE、ISO认证； |
| 软件 软件系统 |  |  |
| 2.1 | 系统组成： | 能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能； |
| 2.2 | 排队管理软件： | 通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及LED显示屏的同步控制和管理； |
| 2.3 | 自助取号登记机： | 一体化集成定制自助取号登记机，按照医院使用的登记介质(如条形码、就诊卡、医保卡、身份证、银行卡等)进行定制，并将条码扫描器、读卡器和键盘等集成在登记机内部； |
| 2.4 | 自助登记机功能： | 自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息等内容)，自动打印非血标签功能，触屏控制功能，自动扣费，自动审核收费、拒止未收费患者登记采血功能，刷卡一步最简化快捷操作流程； |
| 2.5 | 分时段多规则优先设置： | 具备急诊优先功能，老人优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规格可分时段； |
| 2.6 | 语音叫号软件： | 支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果； |
| 2.7 | 功率放大器： | 具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播； |
| 2.8 | 触发叫号方式： | 患者条码标签扫描后触发叫号或电子软件控制自动触发叫号； |
| 2.9 | 重复呼叫： | 具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能； |
| 2.10 | 转发呼叫： | 具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者； |
| 2.11 | 糖耐量多次智能叫号： | 支持糖耐量多次智能自动提醒功能； |
| 2.12 | 叫号显示： | 可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息； |
| 2.13 | 叫号触发功能： | 可通过标签扫描触发叫号方便转移呼叫，或通过软件电子自动触发叫号；可选择开启预叫号功能； |
|  | 登记功能： | 具备采血台用户登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量； |
| 2.14 | 查询统计功能： | 软件可针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种查询统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表； |
|  | 采血时间记录： | 采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间； |
| 2.15 | 特殊功能： | 一体智能化设计的患者满意度评价终端和患者影像即时自动记录功能模块，自动记录患者影像照片，保存时长可设； |
| 2.16 | 应急终端功能： | 在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血不停止； |
| 2.17 | 服务器： | 主频≥2.6G,内存≥8G,显示器≥19寸，硬盘≥1T； |
| 2.18 | 升级服务： | 软件支持终身免费升级； |

| 序号 | 全自动生化分析仪技术参数 |
| --- | --- |
| ★1 | 原装进口全自动生化分析仪，比色法生化测试速度≥2000测试/小时，离子电极选择法≥900测试/小时 |
| 2 | 样品种类:血清,血浆,尿液,脑脊液或其他标本 |
| 3 | 分析方法:终点法,两点法，动力学法，比浊法等多种方法（可选） |
| 4 | 波长范围:340-800nm（提供≥13个常用波长） |
| 5 | 分光系统: 光栅后分光系统 |
| 6 | 吸光度线性范围: 0—3.0 OD |
| ★7 | 常规样品位:≥380个;轨道式进样，≥10个/架 |
| 8 | 样本装载:多规格原试管或样品杯可混合使用 |
| 9 | 试剂装载方式：分离式冷藏试剂仓，R1+R2≥100个 |
| 10 | 分析项目：每份样本可同时测定项目≥54项（不含电解质） |
| 11 | 具备急诊随机插入测定功能，最快结果报告时间≤8分钟 |
| 12 | 反应总体积≤90ul/项目 |
| 13 | 样品量: 1-17ul /项目 试剂量：10-170ul/项目 |
| 14 | 线性/非线性多点定标，具备2维试剂条码，可单点平移定标 |
| ★15 | 试剂使用:试剂开放,用户可自编程序,并选择其他品牌试剂上机,能精确检测试剂的量和有无,可同时使用1-3种试剂。提供试剂注册证。 |
| 16 | 操作方便:可用鼠标,键盘或触摸屏等方式进行操作 |
| 17 | CAN总线、RJ45通讯数据输入/输出，具备实验室信息接口(双向RS-232C通讯串口)可与中心网络连接,配调制解调器,用于远程诊断. |
| 18 | 配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 |
| 19 | 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔分级报警系统和防碰撞功能 |
| 20 | 样本针具备气泡探测功能 |
| 21 | 具有Windows XP及以上操作平台 |
| 22 | 故障诊断:具备智能故障检测及在线帮助功能,可提示软硬件系统的故障原因和部位 |
| 23 | 售后服务:保修期2年；保修期后每年一次免费的保养,软件免费升级。 |
| 24 | 配置:主机一套(含主控电脑,打印机) 中文操作系统一套(包括软件,激光打印机) |

| 序号 | 糖化血红蛋白分析仪技术参数 |
| --- | --- |
| ★1 | 原理：采用高效液相层析法 |
| 2 | 测量稳定性HbA1C和HbF |
| 3 | 检测方法：双波长比色法（检测波长420及500nm）。 |
| ★4 | 层析柱：可分离不稳定及变异的HbA1C，检测寿命≥2500次。 |
| 5 | 内置过滤网：过滤网置于层析柱之内，和层析柱的使用寿命同步，无需单独更换 |
| 6 | 具有洗脱温度控制系统：避免溶解氧对测量值的影响。 |
| 7 | 通过IFCC和NGSP两大认证，可溯源国际标准化体系。报告单位：IFCC和NGSP两种单位值报告。 |
| ★8 | 分析时间：检测速度≤60秒/样本 |
| 9 | 标本：全血和溶血均可 |
| 10 | 标本容积：约14µL（全血） |
| 11 | 检测范围：HbA1c: 3-20%, 14-191 mmol/mol |
| ★12 | 进样方式：原始管盖帽穿刺，具有样品搅拌功能 |
| 13 | 所需最小标本容积：血液采集管：≤1mL；标本杯：≤400µL |
| ★14 | 样本操作量：循环模式≥90个样本以上 |
| 15 | 及时监测：有急诊检测窗口 |
| 16 | 大屏幕液晶显示屏：显示剩余试剂量 |
| 17 | 储存结果：可储存≥800个结果 |
| 18 | 卫生部临床检验中心室间质评项目中分组数量大于50家 |

全自动毛细管电泳系统技术参数

- 检测方法：毛细管内高压液相电泳法；

- 检测项目：糖化血红蛋白、血红蛋白、血清蛋白；

- 检测样本类型：血清、全血

- ★一次可进样≥15个样品架, 最大单次进样量≥120个，并可持续进样。

- ★试剂瓶可射频识别，在线显示试剂余量。

- 仪器上自带触摸屏，可脱离电脑进行操作控制

- 检测速度：血清蛋白检测速度≥90测试/小时；

- 检测结果：有血清蛋白检测图谱，且图谱可以在电脑上查看并保存。

- 检测通道：≥8条并行毛细管通道同时运行；

- 毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁；

- 内部冷藏：仪器内部自带试剂冷藏功能；

- 完全自动化：全血样品检测时具备穿帽检测功能、不需要开盖检测；具备仪器内部自动上下颠倒混匀功能，保证样品混匀彻底，结果准确。

- 机器具有自动开关机，程序自动切换功能。

- ★电泳温控系统:采用帕尔贴精确温控系统（4℃-85℃），非风冷控温，控温精确度高；

- 光学部分：LED紫外光415纳米扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头CMOS二极管探测器接收信号；

- 控制单元：具备自动温度控制、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能；

- ★操作系统：电泳操作系统为中文版本，触屏式液晶面板

- 软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统；

- 报告系统：报告格式灵活，可编辑多种中文报告单，可储存≥10万个以上病人报告和图谱；

- 条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别；

- 急诊功能：专用急诊模式；

- 质控系统：具有正常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性；

全自动生化免疫流水线招标技术参数

| 条款号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 整体描述 |
| 1.1 | 采购数量：一套进口生化免疫自动化流水线系统。 |
| 1.2 | 具有FDA注册证和CFDA注册证或备案证明。 |
| 1.3 | 在线生化分析速度≥8500测试/小时，比色测试速度≥8000测试/小时，在线电解质(含钾、钠、氯项目)速度≥900测试/小时。 |
| 1.4 | 在线发光免疫分析速度≥750测试/小时。线下壹台单机免疫分析仪，速度≥300测试/小时； |
| 2 | 样本进样单元 |
| 2.1 | 样本前处理系统进样单元有独立的急诊进样架，可以急诊架颜色区分，可以实现急诊的优先进样。 |
| 2.2 | 进样单元为动态进样，可以根据标本架子颜色区分什么是急诊标本，常规标本，是否需要离心的标本等。 |
| 2.3 | 进样单元可与LIS进行双向通讯，具备样本管的签收功能。 |
| ★2.4 | 进样单元纯进样速度≥1200管/小时。 |
| 2.5 | 在分析前能自动筛出条码不合格、血清量不够，溶血、脂血、黄疸等多种不合格标本 |
| 2.6 | 有专门可提供错误样本管的存储区域。 |
| 3 | 样本离心单元 |
| 3.1 | 需同时在线连接≥3台低温离心机，离心总速度≥900管/小时。 |
| 3.2 | 离心机采用轨道连接，各台离心之间工作量无需要平衡，各台离心机都可以发挥最大的速度。 |
| 3.3 | 单台离心机速度≥280管/小时,具备自动平衡功能。 |
| 3.4 | 离心机配备自动机械臂，可自动探测到样本管，并可连续抓取样本管。 |
| 3.5 | 离心机自动机械臂单次抓取样本管≥4管。 |
| 3.6 | 用户可以自定义离心时间和离心速度。 |
| 4 | 样本去盖单元 |
| 4.1 | 去盖速度≥1100管/小时。 |
| 4.2 | 去盖方式：旋转去盖。 |
| 4.3 | 去盖种类：橡胶盖、塑料盖。 |
| 4.4 | 单个去盖单元含去盖器：≥2个。 |
| 5 | 样本出样单元 |
| 5.1 | 具备独立样本出样单元，可以容纳≥400标本管。 |
| 6 | 样本后处理系统（具备冷藏功能，加盖单元，二次去盖单元） |
| 6.1 | 在线连接独立的样本冷藏存储器，容量≥10000根样本管。 |
| 6.2 | 存储标本无需人工操作，可以在线存储。 |
| 6.3 | 存储器内样本能根据要求被自动寻找和提取，并自动返回仪器进行重检或追加项目测试，重检后的样本试管能自动放回存储器并记录。 |
| 6.4 | 后贮藏单元内的样本存放位置可根据用户需求进行设定。 |
| 6.5 | 能对存储样品管加盖或封膜，确保存储时的生物安全，免费提供盖子或膜 |
| 6.6 | 当样品管从存储单元中取出时可自动二次去除样品管盖。 |
| 6.7 | 可根据用户要求添加多个样本存储单元。 |
| 6.8 | 可在运行时实时移走存储样本。 |
| 6.9 | 后处理可以自动废弃到期的标本。 |
| 7 | 轨道设计和条码识别 |
| ★7.1 | 主传输轨道应具备双向四轨道模式，样品管在主轨道中的传送采用单管运输模式。 |
| 7.2 | 条码识别采用无线射频技术和条码阅读相结合的技术，即保证了样本管的通行速度，又保证了标本管不因离开底座而误读。 |
| 7.3 | 单管底座设计巧妙，可以最大限度的保证不遮挡标本管的条码，同时还能试用各种类型的试管。 |
| 7.4 | 在自动化系统的每个连接单元都具有无限射频码阅读器，可在每个连接单元对标本管进行识别，具有全程跟踪样本管的能力 |
| 7.5 | 条码识别系统可根据样本测试内容自动分配传送轨道 |
| ★7.6 | 可以在主轨道上设置单独的急诊轨道。 |
| 8 | 数据信息管理系统 |
| 8.1 | 流水线数据信息管理系统为独立的中间件软件，操作界面为中文 |
| 8.2 | 系统控制软件可监控和提供样本实时信息，以及仪器运行状态、试剂信息，接口软件能够与现有国内的LIS和HIS系统连接 |
| 8.3 | 拥有结果自动确认功能，样品管全程跟踪功能 |
| 8.4 | 可以自定义实验室审核规则；免费提供自动审核结果功能和危急值管理功能 |
| 8.5 | 可根据审核规则对样本发送自动重做, 追加测试，支持后存储单元内搜索存储样本位置、取出样本等功能 |
| 8.6 | 具备对所连接分析仪器的界面进行远程操控的能力 |
| 8.7 | 可以多网点，多院区集中管理所有的自动化设备。 |
| 9 | 在线全自动生化分析单元 |
| ★9.1 | 模块化的设计，并具有扩展能力。单个比色模块的处理能力≥2000测试/小时，单个电解质模块的处理能力≥900测试/小时。 |
| 9.3 | 标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等。 |
| 9.4 | 自动预稀释，自动重测，凝块检测，液面感应，血清指数检测功能。 |
| 9.5 | 单台单机进样一次可以放置标本管≥350管。 |
| 9.6 | 配备专用的急诊样品轨道，可优先处理急诊标本。 |
| 9.7 | 比色杯为石英玻璃比色杯。 |
| 9.8 | 采用无成本支出和免保养的干式孵育方式，无需水、油等添加剂。 |
| 9.9 | 检测方法学包括：终点法、速率法、固定时间法、比浊法、间接离子选择电极法。 |
| 9.10 | 试剂仓可24小时冷藏，温度4-12℃。 |
| 9.11 | 样品系统:三轨道方式，标准配置双样品条形码识别系统。 |
| ★9.12 | 最小反应总体积≤80μl。 |
| 9.13 | 最小样本体积≤1.0μL。 |
| ★9.14 | 单机开放通道≥20，可选用原装同品牌配套试剂或国产试剂。 |
| 9.15 | 质控自动进样，自动进冰箱、每天调出来自动做 |
| 10 | 在线全自动免疫分析单元 |
| 10.1 | 最小检测模块测试速度≥300测试/小时。 |
| 10.2 | 检测原理：化学发光法。 |
| 10.3 | 最小检测模块试剂位≥42个（有冷藏功能）。 |
| 10.4 | 可不停机加载试剂和耗材。 |
| 10.5 | 仪器运行期间可任意添加各种缓冲液、反应管。 |
| 10.6 | 可开展检测项目包括甲状腺激素、性激素、肿瘤、贫血、胰岛素和心肌标志物等 可以同时开展产前筛查项目，并提供具有强大数据库的产筛分析软件 |
| 10.7 | 可以进行抗缪勒管激素(AMH)检测。 |
| 10.8 | 可以进行唐氏筛查的早期血清学二联和中期血清学三联或四联检测。 |
| 10.9 | 可进行前列腺特异性抗原同源异构体项目检测及支持phi值计算 |
| 11 | 售后服务 |
| 11.1 | 终身免费提供软件升级服务 |
| 11.2 | 厂家和销售公司负责按照医院要求进行应用和操作培训，包括自动化的维护和操作培训，并提供操作手册 |
| 11.3 | 电极、灯泡免费提供2套备用，比色杯至少100个备用、进样架至少60个 |

全自动免疫生化分析系统技术参数

1、原装进口品牌

★2、检测方法：多层涂膜干化学方法、免疫比浊法、化学 发光法。

★3、常规检测项目至少包括：钾、钠、氯、钙、镁、磷、 铁、二氧化碳、丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、 谷氨酰转肽酶、尿素氮、肌酐、尿酸、肌酸激酶、肌酸激 酶同工酶 MB、肌钙蛋白 I、肌红蛋白、脑钠肽、葡萄糖、 胆碱酯酶、孕酮、人绒毛膜促性腺激素、胆固醇、甘油三 酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、淀粉酶、脂肪酶、C 反应蛋白、人类免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体、 梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒 表面抗体、乙型肝炎病毒 e 抗原、乙型肝炎病毒 e 抗体、 乙型肝炎病毒核心抗体。

4、精确度：符合国内或国际标准。

5、样本类型：血清、血浆、尿液、全血。

6、测试速度：≥ 900 测试/小时。

7、样品位置：同时在线≥ 80 个。

8、进样类型：采用轨道式连续进样或排架式进样

9、急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，≥10 个急诊位。

10、试剂位置：同时在线≥ 100 个。

11、中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面。

12、有完善的质控管理功能。

13、有完善的定标系统，生化检测定标周期≥5 个月，免疫检测定标周期≥ 25 天。

★14、具备双工功能。即通过 LIS 和设备软件设置后，仪器可通过扫描标本条码识别需要检测项目自动进行检测并传输结果到 LIS，所提供的仪器与我院 LIS 连接所产生的通讯费用以及 LIS 电脑全部由中标公司承担。

15、供货公司配备消耗品仓库，确保试剂消耗品及零配件正常供应。

16、免费提供安装、调试、培训、仪器保养、软件升级。

17、免费质保期≧三年

18、接报修后即时做出响应，24 小时内到场处理。在仪器出现故障或其他情况有必要时能够提供不低于中标设备参数标准的备用机供招标方使用，以保证工作正常进行。

19、采用独立的机上废物管理机制，无需供水或排水。

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

- ★单模块速度≥300测试/小时，总速度≥600测试/小时

- ★单模块试剂通道≥48个，总通道试剂通道数≥96个

- 采用一次性加样系统，减少交叉污染

- 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能更佳

- 样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测

- 急诊样品：可在任何时间即时插入急诊样品，即时测试，急诊项目检测时间≤9分钟

- 样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等

- 检测项目要求：肿瘤标志物，传染病，甲状腺功能、骨标志物及NT-proBNP等心肌检测项目

- 可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，减少反复加载试剂的操作时间

- 两点定标，能够有效控制成本

- 试剂稳定性：试剂在机稳定期≥1个月

- 平均样品需求量：≤50 ul

- 混匀系统：采用无接触式涡轮混匀技术，避免交叉污染

- 样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测

- 拥有自我备机功能，最好具备仪器轨道发生故障时，有可独立装载标本的紧急进样口

- ★重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检

- 器具有可扩展性，仪器采用模块组合式设计，可连接不同速度及功能的模块，未来具有模块拓展可能，可组成生化免疫一体机

- 数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能

- 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修授权证书，以方便核查

全自动化学发光免疫分析系统技术参数

- 技术类别：微粒子化学发光

- 操作模式：连续，随机，急诊

- 连续进样，连续加试剂盒，连续加各类缓冲液，连续加消耗品，连续换废液/废物

- ★单机测试速度≥350测试/小时

- 急诊样本时间≤16分钟

- 最小样本体积≤10uL

- 样品预分杯具有冷藏系统

- ★样品位≥100个

- 可以使用原始管，可以使用小儿样品

- 具备样品管条码识别

- 有样品量检测，凝块检测，自动复检/反射检测，在机自动稀释等功能

- 分析模式：夹心法，竞争法

- ★试剂位≥35个

- 有试剂机上冷藏功能

- 试剂机上稳定时间≥28天

- 试剂盒直接放置无需手动开盖

- 有试剂盒条码识别，机上试剂库存自动跟踪，机上用完试剂盒自动丢弃等功能

- 免疫检测项目：甲胎蛋白，人绒毛膜促性腺激素总β亚单位，未结合雌三醇，抑制素A，PAPPA

- 原装进口品牌

全自动化学发光技术参数

1、设备来源：国产

2、样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、上清液

3、发光原理：全自动磁微粒管式；纳米磁珠包被技术或电化学发光检测技术。完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

4、检测速度：≥200测试/小时，支持模块化联机，最大测试≥800测试/小时

5、样品位：≥100个，可连续加载

★6、反应杯位：独立反应杯，最大存储≥1900连续供给，随时添加。

7、加样模式：原试管装载，多种预稀释比例选择；急诊位为即插式，并且优先处理

★8、乙肝五项报告单位需是国际单位；且乙肝五项为定量检测提供相关注册证

9、试剂位：≥24个，试剂载架在机冷藏

10、试剂针，样本针：具有凝块检测，试剂存量检测功能

11、校准方式：2点或6点定标，内置主曲线，配套校准品校正

★12、底物更换：支持不停机更换，可放置≥2套发光底物，

13、具有配套的检测系统，保证结果准确性，可提供原厂的溯源性证明文件

14、联机：为医院发展需要，设备需支持模块化联机，最大支持≥4模块

15、配置设备正常使用的外围设备（品牌机工作站电脑）一套

检测项目：（共计48项）

1、必须项目：乙肝五项（全定量）、TP、HIV、HCV、 Pre-S1 、

、甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特异性抗原、糖类抗原199、糖类抗原125、糖类抗原153、糖类抗原50、糖类抗原724，三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、促甲状腺激素、抗甲状腺球蛋白抗体抗、甲状腺过氧化物酶抗体、甲状旁腺激素、胰岛素、C-肽、人促黄体生成素、人促卵泡生成素、β-绒毛膜促性腺激素、孕酮、睾酮、雌二醇、催乳素、新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒、新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒。

2、优生优育10项：巨细胞病毒Ig-M(CMV-IgM) 风疹病毒Ig-M(RV-IgM) 弓形虫Ig-M(TOX-IgM) 单纯疱疹病毒I型Ig-M(HSV-1IgM) 单纯疱疹病毒II型Ig-M(HSV-2IgM) 巨细胞病毒Ig-G(CMV-IgG) 风疹病毒Ig-G(RV-IgG) 弓形虫Ig-G(TOX-IgG) 单纯疱疹病毒I型Ig-G(HSV-1IgG) 单纯疱疹病毒II型Ig-G(HSV-2IgG)

3、为医院发展需要机器同时可拓展项目：高血压五项（肾素、血管紧张素Ⅱ、皮质醇、醛固酮、促肾上腺皮质激素）

★17.上述检测51个项目中，必须在安徽省集采平台有流水号，同时集采限价的项目需满足我院开展项目总数的80%以上。须提供相关流水号和集采限价。

干式荧光免疫分析仪技术参数

- 降钙素原(PCT)定量测定试剂盒，白介素6(IL-6)测定试剂盒，降钙素原/白介素6(PCT/IL-6)二联检测试剂盒在同一个试剂卡检测，D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒，超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒，N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒，肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白(CK-MB/cTnI/MYO)，三联检测试剂盒，全程CRP试剂盒，以上检测项目需提供注册证。

2. ★方法学：量子点免疫荧光层析法

3.★样本类型:适用于全血、血清/血浆,末梢血等多种样本类型。

4.线性范围：

D-Dimer：0.1mg/L～10mg/L，线性相关系数r≧0.990；

NT-proBNP：50pg/mL～35000pg/mL；

CK-MB：1ng/mL～100ng/mL，其线性相关系数r≥0.990；

hs-cTnI：0.02ng/mL～50ng/mL，线性相关系数r≧0.990；

MYO：5ng/mL～500ng/mL，其线性相关系数r≥0.990；

PCT：0.1ng/mL～100ng/mL，其线性相关系数r≥0.990；

IL-6：10pg/mL～4000pg/mL，线性相关系数r≥0.990。

- 检测范围：

D-Dimer：0.01mg/L～10mg/L；

NT-proBNP：5pg/mL～35000pg/mL；

CK-MB：0.1～100ng/mL；

hs-cTnI：0.005ng/mL～50ng/mL；

MYO：1ng/mL～500ng/mL；

PCT：0.01ng/mL～100ng/mL；

IL-6：2pg/mL～4000pg/mL。

6.仪器：CV≤2%，试剂：CV≤15%。

7. ★检测时间：3s检测时间，最低13min出检验结果。

8.★储存运输：常温储存，试剂盒在4～30℃、铝箔袋密封状态下，存放有效期≥18个月，无需冷链。

9.仪器接口：①USB接口*2；②以太网接口*1；③LIS*1；

10.操作便捷：一步加样插卡，多通道，支持批量测试，检测可达120 Test/h；

处理完样本后，仪器自动完成测试，节省大量人工时间有效提高检测效率；

11.★全程质控：试剂仪器全系统验证：在免疫荧光方法学检验试剂中拥有干粉质控品Levey-Jennings质控，具有国内注册证。

12.测试通道：12个通道，可同时检测不同项目，120Test/h；即到即测。

13.打印：内置热敏打印机，可外连电脑打印。

14.仪器操作界面美观、智能，多种输入法自由切换；接口丰富，可连接Lis系统，数据无障碍共享、上传和打印；自动识别检测项目，支持数据录入和储存，可储存100万条以上检测结果；

15.需提供集采流水号。

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

| 检测原理 | 管式化学发光原理，酶促间接化学发光 |
| --- | --- |
| 试剂原理 | 夹心法、竞争法、间接法或捕获法 |
| ★最大检测通量 | ≥240测试/小时 |
| 电源要求 | 220V,55Hz（±10%） |
| 使用环境要求 | 温度：15℃~32℃；湿度：≤70%；海拔高度：≤2000m；远离强电磁场干扰源；具有良好的接地环境；避免强光直接照射。 |
| 样本针 | 样本针 |
| TIP头一次最大储存量 | ≥720个，随时补充，自动添加，空盒自动收集 |
| 样本类型 | 血清 |
| 加样量 | ≤50μL（视具体项目而定） |
| 运行方式 | 连续运行 |
| 样本位 | ≥100个 |
| 样本管 | 原始采血管直接上机 |
| 样本装载方式 | 流水线式连续装载 |
| 急诊样本 | ≥10个STAT样本位 |
| 液面探测功能 | 具有 |
| 凝块探测功能 | 具有 |
| 条码扫描 | 样本与试剂都具有 |
| 试剂位 | ≥30个 |
| 试剂冷藏 | 具备2℃~8℃，待机时可独立运行 |
| 试剂针 | 钢针X2 |
| 反应杯储存量 | ≥1200个 |
| 反应杯内容积 | ≤1.2mL |
| 定标周期 | 14-28天（视具体项目而定） |
| 最大离机时间 | ≥4小时 |
| ★首个结果时间 | ≤21分钟 |
| 显示屏 | ≥15 英寸触摸屏，分辨率≥1024×768 |
| 条码要求 | code 128；条码密度应不低于 0.454 个字符/毫米，条码宽 展比应大于 2:1，小于 3:1。 |
| 耗材添加 | 试剂、吸样头、反应杯等支持在线添加 |
| LIS系统 | 支持双向或单项连接 |
| 主控软件 | 触控设计主控软件，层级清楚，简单易学，操作界面用户友好 |
| 校准质控 | 独立存储，独立申请。存储校准曲线、质控曲线。 |
| 其他特点 | 试剂有防蒸发设计；供应和废料自动监控；全自动、高智能 |
| 特异性 | 可选用第三方试剂 |
| ★必须检测项目 | 甲型流感病毒，乙型流感病毒，副流感病毒，柯萨奇B组病毒，腺病毒，埃可病毒，肺炎支原体，肺炎衣原体，合胞病毒， |
| 可增加项目 | 优生十项，甲型肝炎病毒，定型肝炎病毒，庚型肝炎病毒 |

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

| 加样模组 |  |
| --- | --- |
| ★加样头类型 | ≥2通道独立加样，一次性tip头避免交叉污染 |
| 加样原理 | 气动置换加样原理 |
| 探测原理 | 压力式液面探测、空管监测和凝块探测 |
| 预稀释 | 多种预稀释模式选择，液面跟踪和报警功能 |
| 样本装载方式 | 原试管装载 |
| 吸头规格 | 20μL、300μL、1000μL（可选） |
| 加样范围 | 0.5-1000μL |
| 加样准确度 | ≤±3.0％（10μL） ≤±1.0％（50μL） ≤±1.0％（100μL） |
| 加样精确度 | ≤3.0％（10μL） ≤2.0％（50μL） ≤1.0％（100μL） |
| ★加样速度 | 2通道在96微孔板中加入50微升样品（包括更换新的吸头）所需时间≤720秒，连续分配试剂所需时间≤70秒 |
| 智能机械臂模组 |  |
| 自识别抓板 | 可根据微板大小自动调节抓取力度，可检测是否抓取成功，可90度旋转。 |
| 孵育模组 |  |
| 控制温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ |
| 温度变化步长 | 0.1℃ |
| 温度控制精度 | ±0.5℃ |
| 孵育板位 | ≥6块 |
| ★震荡方式 | 独立振荡孵育位，实现反应物振荡混匀、加热孵育等功能；振荡混匀频率多级可调、振荡时间可调，配有避光孵育盖；加热孵育具有超温断电保护功能。 |
| 洗板模组 |  |
| 洗板头规格 | 16针独立洗板机，清洗次数多级可调，具有自动清洗维护防堵孔功能。 |
| 洗液种类 | 3种洗液 |
| 分配容量 | 1000μL—2L |
| 洗涤方式 | 一点洗、两点洗 |
| 洗涤残液量 | ≤2μL |
| 读数仪 |  |
| 光谱范围 | 300—650nm |
| 检测时间 | 0.1—10秒/孔 |
| 检测速度 | ≤0.1秒/孔时整板检测时间小于3分钟 |
| 本底噪声 | ≤100RLU/秒 |
| 探测相对灵敏度 | 辣根过氧化酶（HRP）催化鲁米诺的化学发光体系下检测HRP的含量≤5×10-17mol |
| 线性范围 | 0-2.0×107RLU/秒 |
| 最大计数值 | ≥2.0×107RLU/秒 |
| 孔间干扰 | 1×10-6 |
| 附件 |  |
| 其他配置 | 电脑 |

全自动细菌分枝杆菌培养监测系统技术参数

一、适用范围

1.1适用于临床实验室全自动非侵入性对血液、体液进行培养检测。

1.2仪器和培养瓶具有SFDA或CFDA认证

★1.3仪器原装进口设备

二、技术要求

2.1、功能

★2.1.1仪器可以随时在任何位置放置培养瓶，可处理≥120个培养瓶。

2.1.2侦测孵育器含≥120个瓶位。操作者可自行设置每个抽屉进行血液、体液培养试验的种类

2.1.3连续监测培养瓶，每10分钟扫描检测每个瓶位一次，为使用者提供早期检测结果

★2.1.4采用液乳感应技术检测细菌、真菌

2.1.5具有FDA核准体液（胸腹水、脑脊液等）培养功能

2.1.6采用触摸屏式操作介面并提供细菌生长曲线

2.1.7仪器培养槽有自我检测以完成质量控制功能

2.1.8模块化设计，具备高容量扩充能力，以适应医院的快速发展。样本容量最多扩展至≥1400培养瓶

2.2、技术特性

★2.2.1采用活性碳吸附中和抗生素和毒素，采用二氧化碳改变颜色的技术来测试微生物的生长，能准确监测微生物所产生的二氧化碳，减少假阳性率

2.2.2采用不易碎的碳纤维塑胶培养瓶，确保生物安全性

2.2.3培养瓶在光照下稳定，培养瓶有效期≧12个月

★2.2.4检测计算方法≥ 3种：起始阈值、速率、连续加速度，具备延迟放瓶功能；

三.使用耗材：培养瓶

3.1  每一个培养瓶内底部都装有一个可供自动微生物监测系统之用的密封的感应器

3.2  瓶底的感应器，也可通过肉眼观察监控微生物生长状态，非侵入式监测：减少被检样品交叉污染、不需外接气体，减少工作程序；

3.3瓶上的标签包含了下列相关信息：培养基的类型、培养瓶的编号、有效日期、批号和厂商名称

3.4培养瓶的ID号也是条型码，是每一个瓶唯一的识别代码，可按虚线将标签部分撕下，既方便病人又便于瓶子的跟踪。

3.5每一批培养瓶都附有一致性或质控文件

四：硬件

4.1 高容量多功能资料管理系统：除可打印各种报表以外，还可运用于流行病学统计、人口统计学统计、血液培养资料统计及分析等，系统资料自动拷贝：依实验室的状况设定自动拷贝的时间，避免资料的损失；

4.2仪器所需的环境条件范围（除非有其他的要求）

温度： 10 -35 ° C，相对湿度： 30% - 85%

4.3仪器的工作电源：220 V  +/- 6%， 50 Hz  +/- 2%

4.4标配UPS不间断电源（系统满负荷工作时间不低于1小时）。

全自动细菌分枝杆菌培养监测系统技术参数

一、适用范围

1.1适用于临床实验室全自动非侵入性对血液、体液进行培养检测。

1.2仪器和培养瓶具有SFDA或CFDA认证

★1.3仪器原装进口设备

二、技术要求

2.1、功能

★2.1.1仪器可以随时在任何位置放置培养瓶，可处理≥240个培养瓶。

2.1.2侦测孵育器含≥240个瓶位。操作者可自行设置每个抽屉进行血液、体液培养试验的种类

2.1.3连续监测培养瓶，每10分钟扫描检测每个瓶位一次，为使用者提供早期检测结果

★2.1.4采用液乳感应技术检测细菌、真菌

2.1.5具有FDA核准体液（胸腹水、脑脊液等）培养功能

2.1.6采用触摸屏式操作介面并提供细菌生长曲线

2.1.7仪器培养槽有自我检测以完成质量控制功能

2.1.8模块化设计，具备高容量扩充能力，以适应医院的快速发展。样本容量最多扩展至1400培养瓶

2.2、技术特性

★2.2.1采用活性碳吸附中和抗生素和毒素，采用二氧化碳改变颜色的技术来测试微生物的生长，能准确监测微生物所产生的二氧化碳，减少假阳性率

2.2.2采用不易碎的碳纤维塑胶培养瓶，确保生物安全性

2.2.3培养瓶在光照下稳定，培养瓶有效期≧12个月

★2.2.4检测计算方法≥ 3种：起始阈值、速率、连续加速度，具备延迟放瓶功能；

三.使用耗材：培养瓶

3.1  每一个培养瓶内底部都装有一个可供自动微生物监测系统之用的密封的感应器

3.2  瓶底的感应器，也可通过肉眼观察监控微生物生长状态，非侵入式监测：减少被检样品交叉污染、不需外接气体，减少工作程序；

3.3瓶上的标签包含了下列相关信息：培养基的类型、培养瓶的编号、有效日期、批号和厂商名称

3.4培养瓶的ID号也是条型码，是每一个瓶唯一的识别代码，可按虚线将标签部分撕下，既方便病人又便于瓶子的跟踪。

3.5每一批培养瓶都附有一致性或质控文件

四：硬件

4.1 高容量多功能资料管理系统：除可打印各种报表以外，还可运用于流行病学统计、人口统计学统计、血液培养资料统计及分析等，系统资料自动拷贝：依实验室的状况设定自动拷贝的时间，避免资料的损失；

4.2仪器所需的环境条件范围（除非有其他的要求）

温度： 10 -35 ° C，相对湿度： 30% - 85%

4.3仪器的工作电源：220 V  +/- 6%， 50 Hz  +/- 2%

4.4标配UPS不间断电源（系统满负荷工作时间不低于1小时）。

全自动微生物药敏鉴定分析系统技术参数

- ★原装进口，仪器和鉴定/药敏试验卡均通过美国药品食品管理局FDA认证。

- 需提供制造厂家的授权文件，具有SFDA/CFDA仪器注册证和鉴定/药敏试剂注册证双证书。

- ★仪器能鉴定革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌、酵母菌、嗜血杆菌、奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌、革兰氏阳性芽胞杆菌等。

- 每种药敏试验卡提供20-40种抗生素以上试验结果，其中单一种抗生素试验完成即可快速单独发出药敏报告，以便临床急救病人优先使用已完成的该抗生素结果。

- 药敏试验符合国际通用监测标准，具有检测肺炎链球菌的快速药敏试验卡。

- 细菌鉴定、药敏时间：平均时间为2至8小时。

- ★细菌鉴定与药敏试验卡要求封闭式分开单独包装，试验过程中不需额外添加专用试剂(降低耗材成本),保证实验室的安全性和避免菌液接种过程中的污染。

- 连续式动力学测定原理，每15分钟检测一次试验卡。

- 测试通量，可同时进行≥120个鉴定或药敏试验。

- 仪器操作过程全自动化，提供高智能工作站：包括条码扫描仪、钮形记忆芯片和条形码标本，菌液充入试卡、卡片的密封、装载和卸载全部为自动化进行。

- 系统可以直接生成WHONET软件的数据格式和图表，可实现与WHONET软件的无缝链接。

12.提供电子比浊仪，精确配置菌液浓度，达到标准化操作流程。

13.★专家系统的功能：

  - 能确认鉴定及药敏结果的准确性；

  - 可检出每菌株拥有的一种或多种耐药表型（并可以检测低水平耐药）；

  - 可根据耐药表型提示耐药机理，及定量MIC分布图,包含≥55000个MIC分布，≥4000种表型，≥110种耐药机制；

  - MIC范围：所有药物均可提供5~7个MIC浓度报告范围，完全覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求;

  - 可根据CLSI或权威文献对药敏结果提出建议修改；

  - 可以根据耐药机理等原理来推导未参加测试的抗生素的结果并一同报告(增加了报告药敏的数量);

  - 在病人报告中依照临床特点提出有针对性用药指引；

14.流行病学统计系统除了系统本身数据外，还必须具有预设手工检验方法的数据；

15.操作系统为WINDOWS操作系统，提供LIS或HIS系统的接口，中文汉化报告自动传输软件，无需人工转换。

16.★消耗品：除鉴定、药敏卡之外无其他专用附加试剂。

17.具有完善的售后服务保证体系，提供售后服务网点及联系方式，必须提供终身售后服务支持，并及时提供最新的免费的软件升级服务。

质谱仪技术参数

- 适用范围：采用MALDI-TOF质谱鉴定方法，用于微生物细菌、厌氧菌、霉菌、真菌、分枝杆菌、诺卡菌、酵母菌、丝状真菌等快速鉴定

- 资质认证

★2.1、设备原装进口

2.2需获得FDA、CE认证

★2.3、配套检测试剂盒：普通细菌检测试剂盒、真菌检测试剂盒、分枝杆菌检测试剂盒、诺卡菌检测试剂盒、霉菌检测试剂盒等，需获得CFDA注册认证

- 技术指标

3.1、1-50Hz可变重复频率的N2激光，可使用≥6000万次射击，适用于不同的MALDI样品制备方法，对于高质量分析，不损失线性模式性能

3.2、m/z范围：1-500 kDa（线性模式）

3.3、质量分辨率：≥5000 FWHM

★3.4、质量准确度：内标法≤ 30 ppm，外标法≤200 ppm

3.5、灵敏度：线性模式灵敏度≥250 amol

3.6、飞行管长度≥1.20 米

3.7、检测通量：≥192样本/次

3.8、离子源无需日常清洗，在宽质量范围内同时获得最高的分辨率

3.9、样品板：提供一次性靶板或重复使用的靶板，独立条码，满足全程溯源性要求。

3.10、配套商品化试剂盒，即取即用，无需手工配置

★3.11、数据库鉴定菌种数量≥2600种

3.12、临床数据库：采用权重矩阵原理，平均每个菌种的菌株数≥17株，图谱数量≥38000张，用于临床诊断

3.13、科研数据库：采用图谱比对原理，平均每个菌种的菌株数≥8株，图谱数量≥18000张，用于学术研究

★3.14、标配微生物室设备管理软件，检测结果无需人工转换，自动匹配药敏结果，无缝传输至LIS/HIS系统，缩短TAT时间

3.15、标配有远程诊断软件，设备可通过网络快速获得厂家售后团队的诊断和维护

四、售后服务

4.1、保修期≥1年，保修期后只收取配件费，免人工费。

五、其他：列出配套耗材的供应价格，提供流水号，需满足安徽省集采平台采购要求

二氧化碳培养箱技术参数

一：资质要求：(放到商务评分项里)

1.生产企业通过TÜV机构认证的ISO13485:2003认证，ISO9001：2008认证

2.产品通过CE质量认证、SFDA医疗器械注册证

★3.具有美国FDA认证，具有IVF认证证书

二：技术参数：

1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

3.内部容积≥240L

4.最低温度控制范围为室温+5℃

★5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率。

★7.90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体

★8.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998％

10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

11.配有6扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境

★12.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快

13.具有循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

14.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

15.配备≥4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接≥4个钢瓶，可自动切换

16.标配虹吸泵，清洁方便

真菌G实验分析仪技术参数

- 方法学：光度法。

- 检测项目：可同时检测项目包括真菌（1-3）-β-D-葡聚糖、革兰氏阴性菌脂多糖。

- 全自动溶液配置，无需人工参与，仪器顶部、底部及四周为全封闭结构，前部可开门，防尘防灰，确保生物安全。

- 趋势分析：系统可以对历史质控数据进行趋势分析。

★五、加样通道：2个独立加样通道，任意通道Y(内外)方向移动时不干扰其他通道，工作中两加样通道可分开距离最大≥300mm；使用白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针。

★六、探测原理：具有液面探测和凝块检测报警功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容感应式原理探测。

★七、加样精密度：

加样量为10ul时，精度（CV）≤3%，准确度±5%；

加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；

加样量为1000ul时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%；

八、样品量：每次实验可同时检测≥64个标本。

九、分配速度：试剂分配速度≤3分钟/96个。

十、专用试剂位：可同时装载≥4种溶液。

十一、功率：设备功率≤650W，总功率≤1000W。

十二、尺寸：长×宽×高：约1260×775×860mm。

十三、软件与功能：1、界面简单操作快捷，具有器械检查和临床检查的功能；

2、采用数据库管理文件，可随时查看和分析历史检测数据，可连接医院LIS系统；

3、具有用户密码和保护功能；

4、检测结束后自动进行数据分析；

5、具有动态曲线分析功能，可打印曲线；

6、自动计算检测项目的含量等，可自动判读结果阳性或阴性，可打印检验单和报告。

★十四、报警：具备声、光报警的双重报警系统功能，灯光报警使用专用警示灯，非开关按钮指示灯或照明灯。

十五、电脑：国内品牌电脑（建议增加配置）。

十六、工作环境：温度15℃-32℃；湿度30%-80%。

全自动革兰染片仪技术参数

| 序 号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1.0 | 用途 |
| 1.1 | 用于各类标本涂片的自动化革兰染色 |
| 2.0 | 可应用的标本类型包括： |
| 2.1 | ★血液、呼吸道分泌物、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、生殖道分泌物等 |
| 3.0 | 自动化 |
| 3.1 | 染色流程全自动化，只需加载玻片，其余无需人工介入 |
| 3.2 | 染色完成时，玻片已离心干燥，可直接镜检 |
| 3.3 | ★标准的染色流程（固定、结晶紫初染、冲洗、碘液媒染、冲洗、脱色＋复染、干燥） |
| 3.4 | ★喷雾式染色原理，节约试剂用量，且玻片间无交叉污染 |
| 3.5 | 可选择机外加热固定涂片，或机内酒精固定涂片 |
| 3.6 | 一次可染色≥12张玻片，每小时可染色≥120张 |
| 3.7 | ★单次染色时间在230～320秒之间，如加上机内酒精固定，时间在300～420秒之间 |
| 3.8 | 每套染液（500ml/瓶）可染600～1200张玻片 |
| 3.9 | 全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境 |
| 4.0 | 细胞离心功能 |
| 4.1 | 选配细胞离心转子，可增加细胞离心功能，方便制备感染性标本涂片 |
| 5.0 | 耗材 |
| 5.1 | 4种脱色复染液：品红或 or 番红 (含或不含丙酮) |
| 5.2 | 碘 |
| 5.3 | 结晶紫 |
| 5.4 | 蒸馏水 |
| 5.5 | 酒精或甲醇 |
| 6.0 | 软件功能 |
| 6.1 | 无需外置电脑 |
| 6.2 | 可自定义玻片数目 |
| 6.3 | ★可根据涂片厚度选择脱色设定（≥9种） |
| 6.4 | 可根据涂片厚薄设定试剂用量 |
| 6.0 | 认证 |
| 6.1 | 欧洲体外诊断认证IVD CE marked |

全自动特定蛋白分析仪技术参数

- 原装进口，提供报关单；

- ★测试速度：≥400测试/小时

- 光学系统：多波长高功率固态冷光源，双光束技术

- 分析原理：改良免疫比浊法，乳胶增强原理在机

- 测试方法：终点法、速率法、两点终点法

- ★试剂位：≥88个带冷藏功能及条码啊扫描试剂位

- 样品位：≥135个（其中90个带条码扫描）

- 异常标本自动稀释功能：用户自定义稀释

- 样本种类：血清、血浆、尿液、脑脊液等均可上机检测

- 样品管种类：微量杯、儿科管、13×75mm试管、13×100mm试管、15×75mm试管、15×100mm试管

- ★在机分析项目：≥50项

- 比色杯：≥120个半永久性反应杯

- 波长范围：340nm-900nm

- 定标功能：单点定标，多点定标

- 抗原监测：抗原自动监测

- 冷藏功能：有

- 急诊功能：随时插入急诊病人样本

- 试剂通道：封闭

- 条码扫描功能：试剂、样品均可

- 耗水量：≤14L/H

- 存储功能：海量存储，无限制

- 尺寸：约1200mm长×720mm宽×1258mm高

- 每日保养：每日开关机自动保养，也可24小时待机

24.可开展项目尿转铁蛋白、尿α1微球蛋白、尿β2微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿胱抑素C、尿免疫球蛋白IgG、尿微量白蛋白、尿肌酐、尿纤维蛋白原降解产物、尿N-乙酰β-D-氨基葡萄糖苷酶、尿总蛋白

特定蛋白分析仪技术参数

| 序号 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 检测原理 | 散射比浊法 |
|  | ★检测项目 | 超敏C反应蛋白；血清淀粉样蛋白A |
|  | 样本类型 | 全血、血清、血浆、稀释血 |
|  | 进样方式 | 具备轨道自动进样功能，可一次装载≥50个样本 |
|  | 急诊位 | ≥1个，具备急诊优先功能 |
|  | 试剂位 | ≥4个 |
|  | ★反应位 | ≥50个 |
|  | 存储功能 | 系统可存储≥100000组数据 |
|  | 工作环境 | 工作环境温度：10-30℃，相对湿度≤80% |
|  | 工作电源 | a.c 100-240V，50/60Hz |
|  | 输入功率 | ≤500VA |
|  | 体积 | 约长：770mm；宽：710mm；高：770 mm |
| 功能参数 | 自动化程度 | 全自动(全自动进样、自动摇匀、自动穿刺采样、自动检测，自动打印报告) |
|  | ★最高检测速度 | ≥180 T/h |
|  | 样本重测功能 | 具有自动稀释，高值重测功能 |
|  | 试剂针 | 具有液面探测、竖直防撞功能 |
|  | 试剂臂 | 具有水平防撞功能 |
|  | 样本针 | 具有堵针检测功能 |
|  | 样本臂 | 具有水平防撞功能 |
|  | 条码功能 | 内置条码扫描仪，外置条形码扫描枪，支持样本信息自动输入 |
|  | 定标功能 | 支持RFID数据输入，支持多点定标 |
|  | 质控功能 | 可显示质控品信息，质控月份并绘制质控图； |
|  | 试剂制冷仓 | 试剂制冷仓可以控制在2-8℃，支持24小时不间断制冷 |
|  | 反应杯清洗 | 反应杯可重复使用，自动清洗 |
|  | 故障提示 | 具有故障提示功能 |
|  | 携带污染率 | ≤0.5% |
|  | 测量准确度 | ≤±5% |
|  | 临床项目 批内精密度 | 测定浓度范围为20mg~60mg/L的hs-CRP血清样本，CV≤5% |
| 输出参数 | 显示功能 | 10.1英寸彩色触摸屏，显示引导菜单、样本操作、提示信息和测试结果 |
|  | 打印功能 | 支持热敏打印，可连接LISE 系统打印报告 |
|  | 通讯接口 | 网口和RS-232串口，支持与医院信息系统(如LIS系统)双向通讯，互传数据 |

特定蛋白分析仪

- 检测原理：散射比浊法

- ★检测速度：≥150测试/小时，联检≥60测试/小时

- 试剂项目：可检测血清淀粉样蛋白A（SAA）

- 线性范围：SAA 5～300mg/L

- 精密度：CV≤5%；准确度：测定标准品，平均值与标示值的偏差≤±5%；携带污染率：＜1%

- 定标方式：智能高效刷卡系统，不用自做标准曲线，不用自做空白对照；同时支持多点手工校准

- 反应位：≥6个独立式测量通道，≥6个反应杯可循环使用

- 试剂位：≥2个抗体试剂位。具有试剂冷藏功能

- 样本类型：静脉全血、末梢血、血清、血浆、预稀释血

- 进样方式：支持轨道连续进样和手动进样，轨道进样具有穿刺混匀功能，直接上机，不需前处理

- 独立急诊位：有，随时插入急诊样本

- 轨道并轨：可拓展至与主流血液流水线并轨，实现WBC+CRP+SAA联合检测

- 混匀方式：机械臂摇匀和电磁力混匀方式

- 样本条码：有试管检测功能，内置360°条码扫描，支持样本条码扫描

- 样本插入方式：支持同一试管架上原始管、末梢血管任意间插。

- 末梢血上样功能：特制采血管支持微量末梢血即可轨道穿刺进样、末梢血摇匀、360°旋转扫码、双向LIS

- 显示屏：≥10．1英寸高分辨率真彩色触摸屏

- 激光器波长：630nm-690nm

- 存储：仪器可存储≥ 10 万个测试记录，可连接检验科管理系统实现无限存储。可存储≥100个质控文件，每个质控文件可储存≥200个质控的结果

- 操作软件：采用实时多任务操作系统，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制

- 结果显示：同屏样本信息、测试结果、检测时间等

- 脏杯检测：仪器开机自动进行脏杯检测，异常即提示更换反应杯功能

- 参考范围设置：支持自定义参考范围

肝素结合蛋白技术参数

- 1.完全满足生物安全要求（避免气溶胶传播）：

  - 原始管上样、不开盖、穿刺吸样；

  - 仪器内置密闭式废料仓；

- 2.方法学：免疫荧光法；

- 3.两种混匀方式：

  - 颠倒混匀：普通紫色全血管，无需脱帽；

  - 抽吸混匀：末梢血管；

- 4.可同时检测项目：≥16个；

- 5.检测速度：最高检测速度≥100T/小时；

- 6.反应板条：一次性装载≥320人份板条；

- 7.校准方式：所有检测项目无需手工校准，内置二维码校准信息；

- 8.信息传输：全血、血清、血浆、末梢血及预稀释标本均可实现自动识别、全自动进样、双向LIS；

9.自带冷藏及温湿度控制系统。

全自动免疫印迹仪技术参数

- 平台参数：

有CFDA注册证

自动化程度：一体式全自动，实现免疫印迹法的加样、温育及清洗、到信号识别及结果分析的全自动

- 样本模块

★样本位≥140个，试剂位≥12个

试剂稀释方式：可自动稀释，现用现稀释

样本条码扫描器：支持识别2/5 Interleaved,Code 39,Code 128,EAN 128,Codabar,Code93,Code 32,EAN/UPC, EAN Adendum,  Pharma Code等≥10种类型条形码，最多可同时识别≥8种类型条码

3、加吸液模块：

★分液通道数：≥16个；废液残留量<20 μl；废液系统带有液位探测传感器

4.加样模块

加样方式：一次性Tip头；加样体积：10μl-1ml，加样精度1ul；

加样准确性：10μl时相对偏差＜±5%；100μl时相对偏差＜±2%

加样重复性：10μl时CV＜3%；100μl时CV＜1%

5.温育反应模块

★反应模块数量≥2个独立反应模块；反应位：≥100个；

多参数检测能力≥54个结果/样本

★最大通量≥3000个结果/时

急诊能力：至少可随机载入2批50个样本，不影响正在进行的检测进程

杂项整合能力：支持两种以上不同流程的检测项目同时上机检测，每个反应模块支持多个同流程检测项目同时上机检测

温育方式：至少三种温育方式：快速、中速、慢速

反应过程控制：有系统质控监控反应过程，可暂停和跳步

- 干燥模块

风干时间：可自定义的自动风干功能；完成50个反应条带的风干时间≤30min

风干方式：室温批量风干

- 信号识别模块

图像传感器：CCD 单色传感器

检测效果：成像系统含有滤光装置，避免杂散光、其他颜色光源影响

- 其他参数：

LIS连接：实时双向通讯

工作环境温度：15°C-35°C

日常维护：内部预设维护程序，自动维护与保养

全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机技术参数

1、系统

| ★1.1 样本数: | ≥200个样品位（支持直径10-13mm的不同规格血清管） |
| --- | --- |
| 1.2 样本识别: | 条形码自动扫描 |
| - 试剂位: | ≥49个标准品/质控品位置，≥12个试剂位，≥9个稀释液位 |
| ★1.4 荧光片： 1.5 酶标板： | ≥250测试 ≥4块酶标板 |
| 1.6 稀释位: | ≥162个常规稀释位，≥192个系列稀释位 |

- 加样单元

| ★2.1 加样针: | ≥4针（陶瓷涂层） |
| --- | --- |
| 2.2 液面探测: | 具有凝块/液面探测功能 |
| 2.3 携带污染: | ＜10-6 |
| 2.4 容积: | 5-1000uL |
| 2.5 精确度: | CV<1%（>20uL）；2%（10uL） |

- 清洗

| 3.1清洗方式: | 浸泡式清洗，可同时处理≥5张荧光载片 |
| --- | --- |
| 3.2 清洗站: | ≥8通道清洗系统 |

- 荧光片后处理：实验结束，可自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片，防止封片前荧光载片变干。

★5、呼谱项目：支持呼吸道病原体抗体间接免疫荧光方法学检测上机全自动操作（含样本稀释）

- 酶标仪：  ≥8通道酶标仪，测量波长范围400-800nm

- 7.杂项整合：一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片、可同时检测＞4个检测项目

8、处理步骤：荧光实验从样本稀释到封片前所有步骤均自动完成；酶免实验从样本稀释到

结果分析全自动完成

- 软件和系统

9.1实验程序存储：实验程序/单一程序步骤数量无限制

9.2操作系统:Windows XP/ Windows 7或以上版本

9.3 LIS连接:支持LIS连接

荧光显微镜技术参数

1. 荧光激发光光源

★1.1 光源输出:LED光源无衰减输出＞40,000小时

1.2 激发光波长范围:	460－490nm，适用免疫荧光检测需要

1.3 光源启动后响应时间（达到100%预设强度）：纳秒级。

1.4 光强衰退指示器:声音报警。

1.5 冷光源:电能几乎100%转化为光能，高度环保。

2．透射光源卤素灯

2.1光源调节. 可连续调节1.5-6V DC

2.2电压功率：6V，30W

2.3类型：卤钨灯

2.4平均使用时长：≥1000h

2.5光通量：≥280lm

3．光学系统

3.1光学系统：ICS——无限远反差与色差校正

3.2物镜转换器:	手动，≥4档，可同时装载≥4个物镜

3.3平场消色差物镜：10X、20X、40X、100X

3.4目镜（2个）: 10×/20 Br.，由两组完全相同或者稍有不同的消色差胶合透镜组成，畸变小， 放大倍数10，最大视场数20,可调焦。双目镜筒:30°/20。滑动棱镜:50% vis / 50% doc；最大视场数:20；瞳孔间距: 48~75mm,可调；视角/高度: 30°/380至415mm；透射滤片:515nm；分光器:510 nm。

4．摄像系统

4.1图像设备：1/2"彩色300万CMOS，分辨率 ≥2,048x 1,536 有效像素，色深≥10bit；

电源：DC 5V ± 5%，无需外接电源

4.2白平衡：自动/手动，一键白平衡

5．电源：

5.1输出电压:12V 直流电（可改用电池供电）；

5.2外接电压:110至240V 交流电；

5.3电源范围:自动电压转换

6．载物台机械调节系统：

6.1粗调焦驱动:≥45mm/rev；细调焦驱动:0.5mm/rev；总升距:≥15mm；

7．配套软件系统

7.1镜下荧光图像实时显示；

7.2支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能；

7.3历史报告的有效管理，按时间和病人分类，随时查看同一病人的全部病例信息；

7.4支持多种基于照片的标记批注方式；

7.5可与lis 相连，准确快速的生成图文报告；

★7.6荧光核型专家系统，有效辅助荧光核型判读。

时间分辨免疫荧光分析仪技术参数

1.检测方法：时间分辨荧光免疫分析法

2.综合检测速度：≥200个测试/h

3.原始管上机，适应采血管、血清杯等不同规格的样本载具。可与医院LIS系统连接

4.样本位≥100个，校准品和质控品位≥60个

5.采用一次性TIP头加样，加样通道≥2个。加样器具备液面探测、样本异常报警功能。

6.仪器的样本加样范围在10—1000ul,需要具备优异的加样准确度和重复性，准确度要求：10ul±5%,100ul±2%；重复性要求：100ul的加CV<2%

7.仪器具有专门的稀释位，方便稀释项目的检测

8.仪器具有样本自动稀释功能，支持1-1000倍稀释，支持试剂条码自动扫描识别功能

★9.仪器洗板系统为两路模式，双排24针的方式优先，保证洗板的高效率。

10.定标种类为两点或者六点定标

11.仪器操作方便，软件界面人性化，支持全中文操作界面优先。

★12.仪器、所配套的试剂、以及售后服务单位为同一注册厂家优先，保证检测系统的完整性和售后服务的便捷性。

13.仪器、试剂的生产企业质量管理体系通过了ISO13485、ISO14001、

BS OHSAS18001认证。

★14.梅毒抗体试剂采用两步法优先，需要检测梅毒螺旋体的总抗体。

15.夹心法检测艾滋抗体，检测需要涵盖中国人常见的1型和2型抗体。2017年参加国家疾控中心HIV抗体诊断试剂临床质量评估的试剂优先，灵敏度需要达到100%，特异性≥99%

全自动酶标仪技术参数

一、基本参数

★1、波长：400-750nm，≥8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）

2、测量范围：0.0-4.0（A）

★3、检测通道：≥8+1通道（1代表参比通道），需要提供检测报告证明文件。

4、测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、外部计算机控制测量。

★5、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准直线法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。需要提供检测报告证明文件。

★6、测试速度：≤3秒/96孔。需要提供检测报告证明文件。

- 稳定性：≤0.004

8、重复性：≤0.005A

9、显示方式：中文

10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果

11、打印功能：标准外接打印机（不接受内置打印机），打印A4纸张报告单。

★12、投标产品具有《中国医学装备协会评估选型入选》证书，提供证件复印件并加盖生产厂家公章。

二、满足设备运转的基本配置：

1、主机一台，2、打印机一台

三、商务条款

1、投标产品生产企业具有IS9001和ISO13485体系证书。

全自动洗板机技术参数

- 中文菜单、液晶显示。

- ★立式洗板方法：酶标板向上倾斜60度放入避免液体外流，无污染。

3、永不堵孔，≥96个单针，单针反冲，无吸液针。

4、★无需人工拍板，内置离心装置。

5、★双托盘一体化设计，同时清洗两块酶标板，洗板效率高，全程洗板≤20秒

6、≥7寸彩色触摸屏操作

7、倾斜式底座，洗板机底部不会积水，更能保持洗板机内部干燥清洁

8、加液角度：60度酶标板倒悬加液，无交叉污染

9、★清洗方式：24/48/72/96孔可调，可连续布板，无需间隔

10、清洗头：≥96针，每个喷头可以独立拆卸，方便排堵。

11、独特的洗液分配专利技术，保证清洗干净的情况下洗液用量更少。

12、★离心装置整体铸铝设计

13、清洗头运载机构采用滚珠导轨方式设计和生产，运行阻力小，精度高。

14、液体运行通道全程采用不沾液材料，避免洗液结晶。

15、适用板型：横排、竖排两种洗板方式（8孔/条或12孔/条排列方式）。

16、适用孔型：平底、圆型、U型、V型

17、清洗次数：1次～999次 可调

18、浸泡次数：1～999 次

19、清洗排数：1-8排或者1-12排可调，布板不需要间隔。

20、洗板压力：0~9.9Kpa级可调。

21、浸泡时间： 0s～999s 秒可调。

22、清洗时间： 0～999s 秒可调 。

23、冲水时间：0～999秒可调

24、脱水时间：0～999s 秒可调 。

25、脱水速度：1200~ 2500rpm（±10﹪）。

26、注液位置：0～10.0mm连续可调。

27、微孔液体残留量：≤0.01ul/孔

28、报警提示：洗液及蒸馏水不足报警并停止工作。

29、液体瓶容量：标配3个10升高强度液体瓶，可选配50升大桶。

30、开放式设计：全开放透明式设计，工作仓盖安全检测，内部工作情况清晰可见。

31、洗板程序：内存≥100组洗板程序，满足多种洗板要求。

32、洗板模式：多种洗板模式，一次性洗及多次清洗方式，一次性洗的洗板速度≤20秒。

33、液体通道：三个液体通道，自动切换。

34、液体报警：液体不足自动报警并停止工作，所有液体瓶均有报警功能

35、布孔情况：酶标板上孔数不足不必补孔，板条不连续不用拆板。

36、自   检：开机自动检测、自动冲洗，运行关机程序自动冲洗、保证液路的畅通。

37、安全装置：具有安全装置工作中开盖机器自动停止工作合盖后恢复工作

38、暂停功能：具有暂停和终止功能，可在洗板过程中暂停或终止操作

39、电    源：110\220V 10%;50\60Hz  1 Hz。

### 40、工作环境：环境温度5℃ ～ 40℃；相对湿度 ≤80%

全自动血球流水线技术参数

一、血球主机2台，CRP主机1台

二、血球检测参数：≥39个

三、直方图：≥4个

四、散点图：≥23个

五、检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥200样本/小时，CRP≥180样本/小时

六、网织红细胞检测速度：≥80样本/小时

七、检测光源：采用半导体激光

八、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、低值血小板通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道

九、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理

十、★网织红细胞血红蛋白检测功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

十一、★有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。

十二、白细胞计数：

1. 采用激光流式原理及核酸荧光染色技术

2. 标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数

十三、白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行

十四、低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测数比普通检测模式增加3倍。

十五、幼稚细胞检测：具备分类通道和干细胞检测通道，可识别幼稚髓系细胞和幼稚淋巴细胞。

十六、造血祖细胞检测功能：具有定量检测外周血造血祖细胞功能

十七、低值血小板检测：具备独立的低值血小板通道，通过核酸荧光染色方法检测

十九、网织血小板检测功能：具有全自动检测网织血小板的检测功能

二十、★体液检测功能：

1. 体液检测速度：≥80样本/小时

2. 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数

3. 可以对体液中的白细胞分类

4. 具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能

5. 体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L

6. 体液红细胞定量计数需精确到1个/ul。

二十一、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物

二十二、进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

二十三、★样本用血量：

1. 全自动进样模式时用血量≤88微升

2. 开盖模式时用血量≤88微升

3. 末梢血预稀释模式用血量≤20微升

二十四、检测模式：≥12个

二十五、自动进样架装载量：≥100样本

二十六、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制

二十七、质控品：定期提供原厂配套的、在FDA注册的高、中、低值全套质控品。

1. 同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；

2. 能提供体液质控。

二十八、★校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。

1. 校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

2. 能提供低值血小板校准品。

二十九、★实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，在CAP用户中，使用同型号仪器进行室间质评的超过200家。

三十、线性范围（静脉血）

1. 白细胞：0-440*109/L

2. 红细胞：0-8.6*1012/L

3. 血小板：0-5000*109/L

三十一、精确度（静脉血）

1.白细胞：≤3.0%

2.红细胞：≤2.0 %

3.血红蛋白：≤2.0%

4.★血小板：≤5.0 %，当Plt少于50*109/ul时，CV≤5.0 %。

三十二、操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上

三十三、系统扩展性

1. 仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机

2. 可扩展为双机或立式血流水线

3. 立式流水线上可任意数量血球分析仪和推片染片机连接

4. 立式流水线可根据实验室地形直角转弯

三十四、质控文件：≥99个

三十五、自动复检功能：由于设备操作原因导致未能顺利完成样本分析的情况发生时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

三十六、自动复检功能：当规则（可以自定义）判断分析结果不可信时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

三十七、自动复检功能：根据规则（可以自定义）设定，仪器自动追加检测项目，对样本再次检测，无需人工干预。

三十八、流程控制：附带流程控制软件，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

血液分析仪技术参数

- ★检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，CBC+DIFF+RET≥30/小时

- 检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个

- ★用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；

- 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

- 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式。

- ★血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数

- 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

- 网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

- 体液检测速度：≥30样本/小时;

- 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

- 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

- 线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×10^9/L；RBC：0－8.6×10^12/L；PLT：0-5000×10^9/L

- 血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

- 体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

- ★校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

- 实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

- 正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板：≤5.0 %。

- 流程控制：附带流程控制软件，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

全自动血球流水线技术参数

★1、全自动血液分析系统提供五分类血液分析仪≥3台、CRP分析仪、全自动推片机染色机和阅片机等仪器。

2、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

3、血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏，搭载全中文操作系统。

4、具有预约开关机功能，可以精确自定义流水线上任意分析仪的开关机时间。

5、全自动血液分析系统可以根据重测、追加项目及推染片的需要将标本来回运输到相对应的

仪器进行分析，并且要求有用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度。

6、血液分析流水线全自动细胞分类计数加有核红细胞分析速度≥600个样本/小时，全自动细

胞分类计数加网织红细胞计数同时检测速度≥300样本/小时，体液分析速度≥100T/H；推

片染色速度≥120T/H；全自动血液分析系统的全血CRP分析速度≥100样本/小时。

★7、单台血球仪：全自动细胞分类计数加有核红细胞分析速度≥200个样本/小时，血液模式检

测参数：≥35个参数，另有≥直方图2个，散点图≥10个。

8、白细胞计数应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，可使白细胞计数免受脂血、难溶红细胞、感染红细胞、巨大血小板、血小板凝集及细胞碎片等的干扰。

★9、具有低值白细胞检测功能，无折返检测，不需额外单独通道，不需额外试剂。

10、红细胞检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有贫血筛查专用参数红细胞九分图。

11、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式。

12、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

13、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，

血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

14、仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。

15、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1x 109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤

1g/L，阻抗法血小板≤5109/L。

16、质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。

17、提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控

物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控

的要求。具有实时在线网络质控功能。

18、全自动血涂片制备仪具有自动和手动微量血推片模式，手动模式样本量≤40μl，可以连

续进样，无需等待。

★19、全自动血涂片制备仪可独立工作，可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、

推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制，在没有血常规HCT结果时也可

进行推片。

20、全自动血涂片制备仪推片规则≥12项，用户可自定义推片规则。

21、全自动血涂片制备仪可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推染片，并且可自动调整推片的角度和速度，保证血涂片的质量。

22、全自动血涂片制备仪染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。

23、全自动血涂片制备仪推片刀无需更换，终身免维护。

★24、全自动CRP分析仪采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，全血CRP检测时可校正

红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。

25、全自动CRP分析仪可通过轨道连接到血细胞分析流水线上工作，可随时添加样本。

26、全自动CRP分析仪CRP线性范围：0.2~320mg/L，携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L。

27、全自动CRP分析仪具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

28、阅片机外周血图片处理速度：完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时；

29、涂片样本：能够接受自动化推片染片机、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片；

★30、阅片机进样系统：最大可装载≥96张载玻片，可以连续进样，不停添加载玻片；

31、阅片机数据库：通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库，数字制片数据库、导出图片数据库；

32、阅片机通讯连接：可连接LIS，HIS实现检验的双向传输，以太网10/100 Mbps，多个分析仪可以共享一个数据库，支持电子邮件；

全自动血球流水线技术参数

★1、全自动血液分析系统提供五分类血液分析仪≥3台、CRP分析仪、全自动推片机染色机和阅片机等仪器。

2、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

3、血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏，搭载全中文操作系统。

4、具有预约开关机功能，可以精确自定义流水线上任意分析仪的开关机时间。

5、全自动血液分析系统可以根据重测、追加项目及推染片的需要将标本来回运输到相对应的

仪器进行分析，并且要求有用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度。

6、血液分析流水线全自动细胞分类计数加有核红细胞分析速度≥600个样本/小时，全自动细

胞分类计数加网织红细胞计数同时检测速度≥300样本/小时，体液分析速度≥100T/H；推

片染色速度≥120T/H；全自动血液分析系统的全血CRP分析速度≥100样本/小时。

★7、单台血球仪：全自动细胞分类计数加有核红细胞分析速度≥200个样本/小时，血液模式检

测参数：≥35个参数，另有≥直方图2个，散点图≥10个。

8、白细胞计数应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，可使白细胞计数免受脂血、难溶红细胞、感染红细胞、巨大血小板、血小板凝集及细胞碎片等的干扰。

★9、具有低值白细胞检测功能，无折返检测，不需额外单独通道，不需额外试剂。

10、红细胞检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有贫血筛查专用参数红细胞九分图。

11、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式。

12、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

13、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，

血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

14、仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。

15、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1x 109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤

1g/L，阻抗法血小板≤5109/L。

16、质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。

17、提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控

物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控

的要求。具有实时在线网络质控功能。

18、全自动血涂片制备仪具有自动和手动微量血推片模式，手动模式样本量≤40μl，可以连

续进样，无需等待。

★19、全自动血涂片制备仪可独立工作，可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、

推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制，在没有血常规HCT结果时也可

进行推片。

20、全自动血涂片制备仪推片规则≥12项，用户可自定义推片规则。

21、全自动血涂片制备仪可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推染片，并且可自动调整推片的角度和速度，保证血涂片的质量。

22、全自动血涂片制备仪染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。

23、全自动血涂片制备仪推片刀无需更换，终身免维护。

★24、全自动CRP分析仪采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，全血CRP检测时可校正

红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。

25、全自动CRP分析仪可通过轨道连接到血细胞分析流水线上工作，可随时添加样本。

26、全自动CRP分析仪CRP线性范围：0.2~320mg/L，携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L。

27、全自动CRP分析仪具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

28、阅片机外周血图片处理速度：完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时；

29、涂片样本：能够接受自动化推片染片机、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片；

★30、阅片机进样系统：最大可装载≥96张载玻片，可以连续进样，不停添加载玻片；

31、阅片机数据库：通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库，数字制片数据库、导出图片数据库；

32、阅片机通讯连接：可连接LIS，HIS实现检验的双向传输，以太网10/100 Mbps，多个

CellaVision DM分析仪可以共享一个数据库，支持电子邮件；

全自动血沉仪技术参数

*1. 品牌：原装进口品牌

*2. 检测原理：红外线障碍法

3. 进样方式：随机

4. 检测精度：﹢/﹣0.2mm

5. 检测重复性：C.V.﹤5%

*6. 检测速度：≥40个样本/小时（30分钟检测时间）

7. 样本容量：20个/次

8. 采样允许误差范围：﹢4mm/﹣10mm

9. 温度矫正功能：室温18摄氏度为标准

10. 读数功能：30min与1hr魏氏结果相关；60min与2hr魏氏结果相关；可报KATZ指数。

11. 检测范围：1～140mm/hr

12. 质控：有原装配套的质控品

*13. 能够显示并打印动态曲线图

*14. 采血量：≤1.3ml

全自动血沉仪技术参数

*1. 品牌：原装进口品牌

*2. 检测原理：红外线障碍法

3. 进样方式：随机

4. 检测精度：﹢/﹣0.2mm

5. 检测重复性：C.V.﹤5%

*6. 检测速度：≥200个样本/小时（30分钟检测时间）

7. 样本容量：100个/次

8. 采样允许误差范围：﹢4mm/﹣10mm

9. 温度矫正功能：室温18摄氏度为标准

10. 读数功能：30min与1hr魏氏结果相关；60min与2hr魏氏结果相关；可报KATZ指数。

11. 检测范围：1～140mm/hr

12. 质控：有原装配套的质控品

*13. 能够显示并打印动态曲线图

*14. 采血量：≤1.3ml

全自动尿液分析流水线技术参数

*1. 产品要求: 可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能功能。

2、尿液干化学分析仪

1.分纸系统：专利分纸技术和装置，确保纸条自动单条正面输出，准确入位，避免卡纸。

2.加样系统：采用淋样方式，保证每个项目均匀加样，避免点样不准、漏点及项目间的相互干扰等因素造成的错误结果。

3.结果识别：试纸图像识别技术及系统，高亮度冷光源测试系统，CCD检测法，提取颜色特征。

4.结果溯源：检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源。

5.*质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品（提供注册证）。

尿液有形成分分析仪

1.工作原理：利用机器视觉技术，以自动形态学方法对尿中有形成分进行自动识别与分类计数。

2.阴性过筛技术：通过标本快速扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛。

3.*红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图。

4.有形成分细分类：可对白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别。

5.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。

6.*质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度（注册证）。

7.校准功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品（注册证）。

8.*仪器具备根据性别、年龄进行分类的正常人群参考值。

全自动尿液分析工作站技术参数

*1. 产品要求: 一台仪器可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能功能。

2. 技术规格

2.1．检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥12项。

*2.2．测试原理：尿有形成分分析采用流式技术；尿干化学检测采用光电比色法。

2.3．采图量：≥650帧/样本。

*2.4．测试速度：整机检测≥恒速120样本/小时；干化学检测≥240样本/小时；尿有形成分分析模式≥恒速120样本/小时。

2.5．有形成分检测单元：通过平面鞘流层显示单层粒子（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证高效）。

*2.6．进样方式：全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩展至270个样本位）。

*2.7．样本处理方式：无需离心，无需特殊染色，一次吸样可完成干化学及尿有形成分检测。

*2.8．临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成份真实图像。

2.9．临床信息：提供红细胞来源信息提示。

2.10．检测最小样本量：≤3ml。

2.11．检测吸入样本量：≤3ml。

2.12．存储容量：存储≥9万份的病人结果。

2.13．数据接口：双向RS-232接口，支持与LIS/HIS系统联机，支持远程维护。

2.14．软件系统：提供中文报告软件系统。

2.15．操作系统：Windows操作系统。

2.16．样本条形码：条码扫描或手工输入。

2.17．全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能。

3产品配置

3.1．配备品牌电脑，四核以上处理器、1TB以上硬盘、≥17英寸液晶显示器

3.2．条码阅读器一个。

3.3．1000MbpS传输速率网线1根。

阴道分泌物分析仪技术参数

★1、全自动化检测：集加样、温控、检测、报告输出、数据统计为一体，避免手

工操作和人为误差。

★2、检测容量大：每次装样≥ 48人份，可按24人份一组添加，同时样本也可以

随到随检（不必要等上一批次检测结束）；2个样本架可交替使用，实现样本的连续批量检测；

3、检测后数据信息化管理：USB 接口、双向通讯，可与医院信息管理系统连接，实现检测结果共享及病例信息管理的标准化；

4、检测流程的实时状态监控：可实时监测每一个标本检测过程；

5、检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利；

6、检测安全性：吸液量准确，非接触式加样，避免了加样的交叉感染；检测完成后废试剂板和针头自动进入收集盒，避免人工收集造成交叉污染；

7、试剂设计了空白对照检测点，能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性；

8、温度反应准确性高，在完全密闭的条件下完成 10min 的温浴反应，避免了开放性温度环境对化学反应造成的影响；

9、PH孔样本是在温浴完成后添加的，保证了此样本不会因温浴而挥发，使PH值读数更准确；

10、具有完善的故障自恢复功能和报错提醒功能，让使用者更放心；

11、颜色判读在密闭的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确；

12、可以和镜检系统做无缝对接，生成图文并茂由镜检和功能检合并的更完整的检测报告。

★13、可同时完成≥6 个项目的检测，包含过气化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、B-葡萄糖醛酸酶及乙酰氨基葡萄糖苷酶及 pH值等。

14、阴道炎检测质控品取得产品注册证。

15、工作站和配套使用试剂取得产品注册证

16、生产企业通过国际 IS013485 认证。

全自动血凝技术参数

- ★测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法。

- 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、D-Dimer、FDP、AT-Ⅲ、各种凝血因子等。

- ★检测速度：PT≥420T/h，D-Dimer≥100T/h。

- 加样管理：试剂针、样本针分体独立运行，并分别采用独立的机械臂控制，可同步实现添加样本、试剂并行的功能，同时具备液面探测、快速升温、温度自动补偿功能。

- 样品位：≥58个，抽拉条式开启方式，支持任意原试管，均可做急诊,具有内置条码扫描装置，进样时及时扫描样本信息。

- ★试剂位：≥40个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位5°倾角设计，减少试剂损耗，试剂自动定位功能。

- 测试杯：转盘式，一次装载≥1000个可不间断连续进杯。

- 安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能。

- 接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485四种接口，可通过任意接口实现仪器控制功能。

- 温度控制：整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿。

- 测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能。

- 数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果。

- 报告单模式：中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择。

- 数据传输：支持HIS/LIS系统，双向通讯。

- ★所投设备需拥有原厂配套试剂及相关质控品，保证检验结果的溯源性、可靠性。

全自动血凝仪技术参数

1、检测方法：凝固法（摆动磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法。

★凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。

★2、样品位置：同时在线≥200个。

3、进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放。能与多种实验室流水线兼容。试管架进样出样都不影响进行中的检测。

4、急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测。

5、样品种类：人血及动物血（有科研价值）。

6、试剂位置：同时在线≥70个，全部位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位。

7、位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能。

8、冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗。清洗液放置于仪器内部。废液可以直接连接废水处理系统。

9、定标系统：具备预定标功能，对同一项目，仪器可同时保存两条定标曲线，节约试剂和定标品，节省操作时间。

10、质控管理：质控启动方式≥5种。能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印。能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号。

11、安全性：用户可自定义进入各级菜单的密码权限，保证实验操作的安全性。

12、全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。

13、标准化：同品牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围，系统间结果具备可比性和高度一致性。

14、外观：立式全封闭结构，方便移动；有效保持试剂冷藏温度。

15、能参加全球室间质评项目，保证结果具有全球可比性。

16、中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观

17、≥22英寸高清液晶触摸显示屏

全自动血凝流水线技术参数

*1.	全自动凝血流水线包含：进出样模块，离心模块，开盖模块，轨道模块，单机，软件系统。

2.	开盖模块：≥600管/小时；

2.1.	螺旋开盖，可识别样本管高度和直径，能处理各种类型的原始管，既能去除传统橡胶帽也能去除螺旋式管帽

3.	★离心模块：处理速度≥400样本/小时；

3.1.	单台离心模块一次性装载量≥96样本；

3.2.	最大离心力≥4400g,离心半径≥190mm，转速及时间可调；

4.	集中式软件控制系统：专为凝血提供的智能数据管理系统，WINDOWS系统，开放端口，符合试验室标准数据交换格式，可与LIS连接；

4.1.	智能路径分配；质控结果集中管理；具有数据统计功能；

5.	★分析仪器≥2台

5.1.	★样本分析速度：PT≥700测试/小时

5.2.	检测项目：PT、APTT、FIB、TT、DDimer、FDP、AT、PC、PS Activity、凝血因子FII、FV、FVII、FX、FVIII、FIX、FXI、FXII、FXIII、狼疮抗凝物检测（dRVVT）、狼疮抗凝物检测（SCT）、普通肝素和低分子肝素检测、肝素诱导的血小板减少症（HIT）、VWF抗原、VWF活性（VWF Act）、游离蛋白S(Free PS)。

5.3.	★ FIB检测：PT衍生FIB法与CLAUSS法可自动转换

5.4.	检测方法学：凝固法、发色底物法，免疫比浊法；

5.5.	★具有样本分析前质量核查功能：1）HIL项目特异性检测；2）样本量核查；3）凝块核查；

5.6.	检测通道共用，凝固法≥30个，发色底物法≥30个，免疫比浊法≥30个

5.7.	★单机仪器试剂位≥50个，样本位≥120个

5.8.	全自动离人检测系统：不停机添加反应杯，自动预稀释、自动重稀释功能、自动校正曲线、自动检测功能。

5.9.	同步温育技术：试剂与标本在样品杯内同步、独立温育至37℃，而非采取加样针加热，保证有效物质活性并提高检测效率。

5.10.	检测能力：检测项目任意组合，可人为设定以病人优先模式或实验项目优先模式进行检测，有自动预稀释，自动重稀释，可人为设定的异常结果复检功能。

5.11.	急诊位：任意急诊位，急诊PT出报告时间≤3分钟；分析开始后仍可将常规样本转换成急诊样本并追加检测项目；

5.12.	仪器可以不停机实时在线添加项目。仪器可以实时在线复检。

5.13.	D-DI检测线性范围要宽，以便减少复检率，在不稀释情况下可以达到：215-5000ng/ml。

5.14.	凝固曲线：有凝固曲线和凝固曲线扩展分析能力。

5.15.	血凝至少需两个以上接口连接轨道，两台互为备机，当其中一台维修保养时，另一台仍可直接在轨道上操作，并具有在轨道上直接连接的扩展性。

6.	样本管理器

6.1.	一次性最大上样量≥800管, 可连续进样。

6.2.	样本进出样处理能力≥600管/小时，在同一位置管理进出样样本，可连续出样。

6.3.	环形双轨设计，便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能。

6.4.	凝血分析仪和轨道的连接模块侧轨的缓冲位置≥30个；

6.5.	样本针和试剂针分开，均具有液面感应功能。

6.6.	样本和试剂的连续装载。

6.7.	轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的凝血分析仪均可独立工作。

7.	流水线数据管理要求

7.1.	具有独立的配套的流水线数据管理系统。

7.2.	结果自动确认功能，可以自定义实验室审核规则，自动审核结果功能，危机值管理功能。

7.3.	软件可在同一界面以图形式轻松查看多台仪器中某个项目质控信息，或同一台仪器里的多个项目信息。

7.4.	开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。

7.5.	具有跨平台质控管理功能，能比较多台仪器的质控数据，支持多种Westgate质控规则。

7.6.	具有统计功能，可对分析项目进行均值和中位数的统计，与质控管理功能联合监控分析仪器性能。

7.7.	具备对所连接分析仪器的仪器状态与报警有实进监控功能。

7.8.	D-二聚体具有FDA认证，并有排除静脉栓塞阴性作用

脱帽离心机技术参数

1、采用微电脑控制,LCD液晶显示,转速/离心力互设,同步显示.

★2、水平转子配置：300ml×4 、15ml（尖底带盖）×28、真空管×56带脱帽

3、最高转速：≥6000rpm，最大相对离心力≥5000xg,

4、定时范围1分~99时59分59秒 ，噪音：≤55 dB

5、转速精度：±20 rpm; 温升指标：≤10℃（运行20分钟）

★6、交流变频电机驱动；全钢制结构，不锈钢离心腔

7、≥10种升、降速率选择，≥10种自定义工作模式选择

★8、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

9、门盖采用双挂杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

10、离心偏重容忍度最大可达30g，无需专门称重配平

11、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，以及CE认证

台式大容量脱帽离心机技术参数

★1、最高转速：≥4200r/m; 最大相对离心力：≥3350×g

2、水平转子配置：600ml×4、15ml×40、5ml×96(真空管) 带脱帽

3、定时范围：1分～99时59分59秒; 噪音：≤55 dB

4、转速精度：±10 rpm，温升指标：≤10℃（运行20分钟）

★5、微电脑控制、LCD液晶显示，交流变频电机驱动；转子吊杯带风盾

6、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门

7、具有自动平衡装置和自动平衡保护，不平衡偏重最大可达30克

8、全钢制结构，不锈钢离心腔

★9、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

10、提供10种升、降速率选择模式，提供10种工作模式选择，可自由编程、调用

11、吊杯防脱落设计，带锁止卡簧，清洗消毒可用专用工具取下；风盾盖随门开合。

12、独特的风冷排风设计。

13、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认，以及CE认证

大容量低速冷冻离心机技术参数

★1、最高转速：≥4200r/m; 最大相对离心力：≥3500×g

★2、水平转子配置：600ml×4、5ml（真空管）×96带自动脱帽、

15ml（尖底带盖）×40

3、定时范围：1分～99时59分59秒; 噪音：≤56 dB

4、转速精度：±10 rpm; 温控范围：－20℃—40℃，温控精度：±2℃

5、微电脑控制、LCD液晶显示，触摸键设定工作参数

6、交流变频电机驱动。

7、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，断电有应急开锁孔。

8、设有平衡保护传感器，超过允许偏差会报警提示并自动停机

9、全钢制结构，不锈钢离心腔，进口制冷压缩机

★10、两种计时模式可选：运转计时和到达设定转速开始计时

- 提供10升、降速率选择模式，每种转头对应10种工作程序设定

12、吊杯防脱落设计，带锁止卡簧，清洗消毒可用专用工具取下；风盾盖随门开合。

13、可选配生物安全吊杯

14、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，以及CE认证

微量高速冷冻离心机技术参数

★1、最高转速：≥15000rpm，最大相对离心力：≥21150×g

2、转速精度：±10rpm

3、噪音：≤55dB

4、定时范围：1分～99时59分59秒

5、温控范围：-20℃～40℃

6、温控精度：±1℃

7、转头容量：1.5ml/2.2ml×24

8、微电脑控制、LCD液晶显示、交流变频电机

9、0-9档升、降速率选择，最快20秒达到最高转速；10种自定义工作模式选择

10、三种计时模式可选：运行开始计时、到达设定转速开始计时及连续长时间运行，切换方便

★11、变频制冷压缩机，静态制冷温度可到-20℃，动态可稳定保持在-4℃

12、变频电机驱动，全钢制结构，不锈钢加铝合金嵌套离心腔.

13、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，停电有应急开锁孔.

14、快速预制冷功能，腔体温度从室温降到4℃只要6分钟

★15、有排水槽孔和接水盒设计，方便快速排干冷凝水

16、生产企业通过了ISO9001：2015+ISO13485：2016质量管理体系认证以及CE认证。

### 基因测序系统技术参数

### 1、基因测序仪

### 1.1具有国家药品监督管理局注册批件。

### 1.2可开展胎儿染色体异常无创产前基因检测，同时可开展胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、遗传性肿瘤基因检测、全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、宏基因组测序等临床科研应用。

### 1.3★测序芯片：单张芯片有≥2个独立的流道。

### 1.4测序仪控制软件：中文。

### 1.5数据质量：数据质量达到Q30级别，且Q30≥85%。

### 1.6通量：单次运行单张芯片可产出≥120Gb以上碱基数据，可支持人类全基因组测序（数据量≥30X）。

### 1.7检测模式：采用便捷的图标触控式操作系统，一键式启动。

### 1.8★序列数目：单张芯片单次运行可生成≥400M片段序列。

### 1.9 序列读长：支持≥2种测序模式，最长可支持总长度≥100bp的DNA测序（双端之和）。

### 1.10★检测样本量：本机单次可进行≥48个外周血胎儿游离DNA产前样本的检测。

### 1.11外周血胎儿游离DNA产前检测项目采血量≤5mL，所需血浆的起始量≤200uL。

### 1.12数据分析：提供本地化的数据分析软件及相应硬件设施，可本地完成NIPT样本的生物信息分析，数据无需传回公司分析并提供软件合同期内升级服务。

### 1.13光学系统：≥2通道光路识别。

### 2、测序服务器

### 2.1 CPU：不低于Intel Xeon 2.3GHz。

### 2.2内存：≥128GB RAM。

### 2.3硬盘：≥12TB。

### 3、电脑一体机

### 3.1安装有仪器控制和信息管理软件，功能可支持样本管理、实验管理、数据管理、报告管理、多种临床检测应用的信息分析、权限设置等。

### 3.2本地化存储、分析及管理，与网络有物理隔绝。

### 3.3支持分布式部署，能满足动态计算资源调用。

### 3.4硬盘（SAS）≥16TB，固态硬盘（SSD）≥960G。

### 3.5 CPU：不低于Intel Xeon 2.3GHz。

### 3.6内存：≥128GB RAM。

### 4、自动化提取建库仪

### 4.1可实现核酸提取、DNA纯化、PCR扩增、文库pooling和DNA文库制备等多种复杂工序。

### 4.2拥有温控、移液、加样、混匀等功能。

### 4.3采用模块化设计，可实现单通道单样本的提取建库流程，避免不同样本的交叉污染。

### 4.4可适应不同通量情景，进行设备配套组合。

### 5、配套服务

### 5.1提供外周血胎儿染色体非整倍体（T21，T18，T13）高通量测序培训服务。

### 5.2★提供仪器控制软件与实验室信息管理系统对接方案实现产前筛查（血清学筛查和NIPT）、产前诊断（染色体核型分析、染色体微阵列分析等）和随访全流程信息化管理功能。

### 5.3提供实现以患者为本的产前筛查（血清学筛查和NIPT）与产前诊断（染色体核型分析、染色体微阵列分析等）的完整病案管理服务。

### 5.4★提供全流程质量控制，包括孕妇信息录入、样本登记、样本递送、结果审核、报告打印、结果通知、统计分析、报表管理、诊断随访管理等服务方案。

### 5.5移动端可实现孕妇信息录入、在线下单、缴费、结果查询、线上宣教，支持自定义项目宣教等功能

### 5.6实现采购人与合作采血点产前NIPT筛查项目的网络化申请单手机扫码填写基本信息、付费及结果查询，支持合作单位线上对账结算、电子对账打印等功能。

### 5.7★提供产前疑难病例的后续诊断验证服务（高分辨核型、fish、CMA等）。

### 6设备配置要求

### ※投标人需提供基因测序系统配套的设备清单（含品牌、产地，数量等）。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因测序仪 | 1台 | 必备，能应用于临床 |
| 2 | 测序服务器 | 1台 | 必备 |
| 3 | 电脑一体机 | 1台 | 必备，有配套软件进行仪器控制、信息分析、实验室管理 |
| 4 | 自动化提取建库仪 | 1台 | 样本前处理 |
| 5 | 其他测序系统配套设备 | 1套 | 与基因测序仪相配套，可满足NIPT项目的完整实验流程 |

骨髓图文系统技术参数

软件部分：

一．软件参数

1.1以数据库方式管理病案文档及图像，高安全性、稳定性。

1.2具有数据备份及数据刻录功能。

1.3可按病例库进行分类管理，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库。

1.4标本号按照当前病例库的用户编号规则自动升位，也可手工调整。

1.5可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。查询或统计出的结果可以导出EXCEL表格文件。

1.6丰富的报表功能，具有≥10种结果统计方式及≥6种报表显示方式。

1.7病例报告项目及检验项目可根据医院需求自由增添修改。

1.8具备病理图文报告输出能力，包括病案首页资料、可自由设置的多幅可标注典型图及完备的描述信息。

1.9灵活的录入文字模板管理功能及常用特殊词汇管理功能，定制不同模板，提高工作效率。

1.10多种灵活方便的骨髓细胞、外周血细胞分类计数功能，自动计算百分比，也可直接输入人工计数百分比。

1.11通过搭配专用计数器可使按键数据实时进入软件计数栏目，无须手工输入。

1.12可通过点击细胞图像实现计数，不同细胞用不同标志注明，避免重复计数；计数达到设定值时自动提示。

1.13集成PHOTOSHOP式图像优化处理功能。

1.14可对典型图像进行文字及图形标注。

1.15可对图像区域或细胞进行面积、直径、圆度等测量，可计算核浆比。

★1.16可实现一机多用，通过设置项目，检测分泌物、便常规、细胞形态等显微图像相关应用，输出符合要求的多种图文分析报告。

1.17具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。

1.18广域网异地解决方案，可实远程图像分析，云数据存储服务实现远程诊断，会诊

二、软件整体资质要求

2.1软件必需有CFDA颁发的医疗器械注册证；

2.2软件需有国家版权机构颁发的软件著作权登记证；

2.3软件需通过ISO9001、ISO13485质量体系认证；

硬件部分：

一.血细胞计数器

★1.骨髓细胞分类计数：能对人体≥54余种骨髓细胞分类计数、分析，当计数到预定总数时，会发出信号，并自动分析出完整的各项指标，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示，准确可靠。

2.外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类8种细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血中的各种细胞输入计数器，即立刻显示出细胞总计数、各种细胞个数、百分率等指标，速度快、方便、准确。

★3.细胞化学染色（组化）结果的计算：能对细胞化学染色结果进行计算，自动算出阳性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。

4.巨核细胞酶标计算：能对≥9种巨核细胞酶标结果进行计算，自动算出各细胞个数及百分比。

计算器功能：本仪器具有简易的计算器功能，能实现加减乘除四则运算，功能方便、快捷。

具备用户自定义细胞键盘名称及计算方法的功能，可实现不同地区、不同专家等对骨髓、外周血等计算方法的自定义。

5.还具备更多方便、实用的功能，如：声音提示：50、100、150、200、250、300、400、500次时有不同的声音提示；具备编号设置、数据保存、查询等功能。

6.具备高清晰LED显示屏，功能按键，可单机使用，同时，可通过USB端口连接至计算机，实现按键数据即时发送到计算机，通过骨髓细胞学图像分析软件，所计数细胞个数及结果同步保存于软件中，大大提高了工作效率。

二.电脑打印机

★1.电脑:i7CPU/2T(固态硬盘)/8G内存/24英寸

2.打印机：彩色激光打印机

三.显微镜 （原装进口品牌）

1.光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，国际标准齐焦距离≤45mm。

2.调焦机构：载物台垂直运动方式距离25mm，最小微调刻度单位1um。

3.观察筒：宽视野三目镜筒，10X目镜，视场数≥22mm。

4.照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED灯光源，寿命≥50000小时以上。

5.物镜：4X（N.A.≥0.1），10X（N.A. ≥0.25），20X（N.A. ≥0.4），40X（N.A. ≥0.65），100X（N.A. ≥1.25，油镜）。

四.摄像机（原装进口品牌）

1.色彩模式：彩色

★2.最大分辨率 ：≥2000万

感光芯片类型：CMOS

3.靶面尺寸 1英寸

像素大小：2.4µm x2.4µm

动态范围[db]：≥72.8dB

量子转化效率: ≥70%

像素位深: 10,12bits

接口：USB3.0

流式细胞仪技术参数

二、技术要求：

- 激光器：配置 488 n、633 nm和405nm固体激光器 。

- 检测参数： ≥8色荧光检测参数。

- 光激发系统和光收集系统：流动检测池固定在光路板上，光激发系统和光收集系统固定校准。

- ★信号收集系统：光纤传导，散射光和荧光通过八角形和三角形光连续反射信号收集系统收集。

- 滤光片放置方式：即插即拔式。

- 脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间4种参数。

- 颗粒检测范围为：0.5um-50um。

- 最大上样速度：≥120ul/min。

- ★灵敏度：≤100MESF（FITC），≤50MESF（PE）,以英文参数为准,提供CFDA检测报告，实测值FITC<12 MESF、PE<11 MESF

- 补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。

- 分析速度：数字化的电子系统，分析速度为10000细胞/秒。

- ★最小进样量:最小样本量≤30 ul。

- 最小样本残留量：≤ 0.1%

- 设门：自动设门

- 有动态反馈的压力控制系统，可以控制压力变化在±0.005 psi范围内，使得液流保持稳定。

- ★配备40管全自动上样系统，可升级96孔和384孔进样。

- 配有液流缓冲装置，可去除鞘液中的气泡。

- 仪器性能质控：可自动生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。

- 全峰宽CV<2%

- 数据分辨率：32bit浮点运算。

- ★液流系统:有独立外置的液流车装置，液流的开启，关闭，日常清洗软件自动化控制，有专配的关机液体，可替换样本管路中的鞘液，去除盐结晶。

23、可提供含软件，质控品在内全套的质控。

24、分析软件：软件系统，支持仪器自动开启以及日常正常运作的自动化控制，自动清洗系统的控制，自动创建补偿调节窗口，设定补偿值，可自动FCS数据输出及PDF格式的检测报告。

25、计算机工作站配置：PC Microsoft Windows XP操作系统，DVD-ROM，19寸彩色液晶显示器，配有内置以太网，具有网络功能，可以与LIS系统进行联网。

26、国内已装机数超过80台以上，提供用户名单。

27、★具有医疗器械注册证。

三、售后服务

- 终身提供及时免费软件升级及技术支持。

恒温扩增微流控芯片核酸检测仪技术参数

| 性能指标 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 芯片规格 | 博奥生物碟式芯片1.0版或同等技术芯片 |
| ★激发光源 | 激发波长460～475 nm |
| 检测系统 | 光电探测器，检测波段200 ～800 nm |
| ★检测通量 | 1张芯片有24个反应池，一次加样多指标并行检测，并可根据客户定制，灵活实现多样本、多指标并行检测 |
| ★反应试剂用量 | 每张芯片总反应体系为≤54.5uL，每个反应池的试剂用量≤1.4uL |
| ★检测时间 | ≤50 分钟，最快≤20分钟即可报告阳性结果 |
| 灵敏度 | 10~103拷贝/反应（与所用反应试剂有关） |
| 平均升温速率 | 从37℃到65℃，平均升温速率≥15.0℃/ min |
| 平均降温速率 | 从65℃到37℃，平均降温速率≥5.0℃/min |
| 温控精度 | 0.5℃ |
| 文件格式 | mcd 、xls、xlsx 和csv文件格式 |
| 操作系统 | Microsoft Windows® XP(包含Service Pack 3)，或 Microsoft Windows® 7(32位)，或Microsoft Windows® 8(32位) |

荧光显微镜技术参数

1、光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

★2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。

3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: ≥15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。

4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥50000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：50/50固定。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对

4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）

10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）

40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）

100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

★9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面，使用户舒适放置和查看载物台上样品。载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。

★10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜。

11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

12、荧光照明系统：LED长寿命荧光光源，红绿蓝三色（绿色激发块为带通型）。

正直生物显微镜技术参数

1、光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

★2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。

3、 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: ≥15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。

4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥50000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：50/50固定。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘。

8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对

4X（N.A.≥0.1，W.D≥18.5mm）

10X（N.A.≥0.25，W.D≥10.6mm）

40X（N.A.≥0.65，W.D≥0.6mm）

100XO（N.A.≥1.25，W.D≥0.13mm）

★9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面。 载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。

★10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜。

11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

12、双人共览系统：含双人共览附件、观察筒、目镜等，与显微镜为同一进口品牌。

13、以上要求进口品牌，投标公司必须提供厂家授权书，提供原厂印刷版彩页

正直生物显微镜技术参数

1、光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

★2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。

3、 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: ≥15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。

4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥50000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：50/50固定。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘。

8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对

4X（N.A.≥0.1，W.D≥18.5mm）

10X（N.A.≥0.25，W.D≥10.6mm）

40X（N.A.≥0.65，W.D≥0.6mm）

100XO（N.A.≥1.25，W.D≥0.13mm）

★9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面。 载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。

★10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜。

11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

12、以上要求进口品牌，投标公司必须提供厂家授权书，提供原厂印刷版彩页

正直生物显微镜技术参数

1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

★2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。

3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。

★4、明场/暗场聚光镜：内置孔径光阑， NA≥1.25，具备明场和暗场两种观察方式。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥50000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对

4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）

10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）

40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）

100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

★9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面。载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。

★10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜

11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

电热恒温三用水浴箱技术参数

一、主要用途

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。

二、工作环境条件

2.1、电源：1Ø 220V 50Hz；

2.2、环境温度：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃。

三、技术指标

★3.1、控制器：温度传感器: 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支。

温度控制方式: P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。温度转换: 采微电脑线性补偿校正。显示界面: LED数码管显示，按键输入方式。

3.2、结构特点：

3.2.1、内箱材质:SUS不锈钢镜面板。外部材质: SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。保温材质: 超细玻璃纤维棉。

3.2.2、箱盖:内 SUS-304 不锈钢镜面板，外SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。

★3.2.3、温度传感器: 断路或短路(超量程)。超温保护: 设定温度的高温保护设定。电热保护: 过载保护器(温度1组)。

3.3、控温范围：室温+5℃至100℃ 。降温方式：自然降温。

3.4、内部尺寸（cm）：约60×30×15；

★3.5、容积（L）：≥27。

3.6、功率（W）：≥2000。

四．配置:

4.1、主机：1台

电热恒温培养箱技术参数

设备主要技术要求：

- ★温控系统采用微电脑技术,控温，定时，超温报警。

- 外壳采用冷轧钢制造，表面静电喷塑。

- 合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小。

- 双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数。

- ★温控传感器采用的是电容式原装进口部件。

- 具有定时和计时功能。

- 内胆均为镜面不锈钢材料制成；四角易清洁。

- 工作室内搁架可任意调节高度及搁架多少。

- 采用纳米材料封门条及保温材料令整机性能体现更优越。

- ★具有停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

- 内部尺寸（cm）：约45×45×100

- ★内部容积 ≥200L。

- 温度范围：0℃到50℃.

旋涡混匀器技术参数

1.适用范围：适用于一般试管、烧瓶、烧杯、分液漏斗内液体的混合.

*2.震荡频率 ≥2600次/分

3.输出转矩  ≥0.035nm

4.具备接触模式和连续模式

5.采用无刷直流电机驱动

6.功率      ≥12W

全自动大便分析仪技术参数

- 工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

- 设备性能：                                                                                         （1）对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别；                                                          （2）对胶体金检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断；                                                   （3）对大便中有形成分自动进行识别与分类计数 ；                                                           （4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

- 检验项目：

- 镜检项目：检测粪便标本中的所有病理有形成分；

- 理学检查：自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；                                             （3）粪便隐血：自动分析粪便隐血项目，包括血红蛋白及转铁蛋白。                                                                      （4）★其他项目：轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌、钙卫蛋白、诺如病毒、乳铁蛋白、转铁蛋白、幽门螺旋杆菌等。

- 送样装置：轨道式送样，待检区基本容量40个标本；

- 样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样。

- ★有形成分回收率：≥90%（提供证明材料）；

- 粪便标本采集处理器：

（1）样本传送、检测及回收过程全密封，可气动传输。采用细腰式设计，降低稀释倍数，提高阳性检出率。

（2）动态滤网设计，可实现对病理成分的主动式捕捞，病理成分回收率在90%以上。

- 检测卡装置：

- 胶体金法检测项目可自动任选组合检测，一次性可检测5-10个不同项目；

- ★采用一次性“子弹夹式”设计包装，防潮且易于装载。

- 计数板：

（1）采用高精度一次性计数板，避免管路或计数池堵塞造成的生物安全风险，杜绝样本间的交叉污染；

（2）一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，提高仪器综合检测速度

★（3）计数板贮存仓容量：≥200个

- 智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

- 集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；

- 质控：具备仪器生产厂家自产自研的粪便隐血质控、粪便转铁蛋白质控、粪便分析质控。

- 急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

- 报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

- ★检测速度：综合速度≥90个标本/小时（提供证明材料）；

- 准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%；

- 重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%；

- 携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl；

- ★试剂耗材配套性：提供仪器生产厂家自产自研的粪便采集样品杯、计数板、样品稀释液、粪便隐血、粪便转铁蛋白试剂耗材，保证检测结果准确性和溯源性。

- 条码功能：仪器具备内置条码仪、自动扫码；

- 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

- 网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输；

超低温冰箱技术参数

- 最低冷冻温度低于 -70℃

- 有效容积≥700升

- 具备双人双锁功能

| 全自动化学发光分析仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 一步法测试速度 | ≥360测试/小时（实际速度结合试剂项目确认） |
| 两步法测试速度 | ≥300测试/小时（实际速度结合试剂项目确认） |
| *检测原理 | 酶促化学发光 |
| 定标方法 | 内置主定标曲线、可2点校准，支持6点定标 |
| 操作模式 | 支持随机、批量、急诊多种操作模式 |
| *加样针 | ≥4根 |
| 样本位 | ≥96个，可随时更换、添加，样本条形码智能识别 |
| 样本管规格 | 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等 |
| 样本稀释 | 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测 |
| 样本识别 | 标配样本条码扫描，自动获取样本信息 |
| *试剂位 | ≥24个，可随时更换、添加 |
| 试剂冷藏 | 支持24小时不间断试剂冷藏 |
| 试剂识别 | 支持试剂条码扫描，自动获取试剂信息 |
| 试剂混匀 | 独创的振摇混匀功能，满足不同工艺振摇混匀需求 |
| 试剂加样方式 | 液面探测、余量监测，堵针报警、空吸报警 |
| 反应杯 | ≥1000个，自动排杯，可随时散装添加 |
| 反应杯类型 | 一次性反应杯 |
| 反应杯加载 | 自动加载和卸载，余量不足自动报警 |
| 软件系统 | 图形化操作界面、≥15英寸触控屏操作 |
|  | 支持LIS系统双向数据传送 |
|  | 全天候在线远程技术支持和维护 |
| 废液处理 | 废液智能监测排放，过载提示报警 |
| 异常情况处理 | 实时自诊断、自处理、自保护 |
| 仪器维护 | 一键保养功能 |
| 加样精度 | 20ul-50ul为测量值进行物理测量，CV≤2% |
| 携带污染率 | ≤1.0ppm |
| 相关系数 | ≥0.999 |
| 精密度 | CV≤5% |
| 本底噪声 | ≤100RLU/s |

干式免疫荧光分析仪技术参数

*1操作方式：外置电脑控制

2孵育卡位：≥12个

3上机采血管量：30个（3×10）直接上机

4预装测试项目量：≥3个

5试剂卡装载量：150张，根据试剂卡尺寸而定

6测试速度：80个样本/小时（以CRP项目为例）

7缓冲液种类支持：1种

全自动化学发光仪技术参数

1.通量：≥6 Tests/run

2.检测模块线性范围：1~10⁷s-¹

3.试剂盘管位：≥6个

4.样品盘管位:≥6份

5.检测通量：≥6个测试/小时

6.专用试管:容积1mL

7.反应盘温度控制：温度准确性：应在设定值的37度±0.5度内，温度波动度：不超过1.0度

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

| 项目 | 性能指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1．速度通量 | 1.1．正常项目：≥24T/18min 1.2. 25-OH-VD项目：≥24T/40min 1.3. AFP-L3%项目：≥12T/38min | 批处理模式 |
| 2．出第一个结果时间 | ≤18min |  |
| 3．开机时间 | ≤30min |  |
| 4．试剂盒规格 | 单人份包装 |  |
| 5.通道数量 | ≥24通道 |  |
| 6.样本类型检测 | 支持 |  |
| 7.进样量 | 50-500ul,10ul递进 |  |
| 8.进样方式 | 采用一次性取样头 |  |
| 9.条形码 | 兼容医院采血管的一维条形码 试剂条采用一维条码，盒内另附一维条形码卡片 | 通用读码器 |
| 10.读码器 | 2 | 试剂条内置兼容一维和二维条形码 手持式读码器，兼容一维和二维条形码 |
| 11.孵育温度 | 37±0.5℃ 升温时间≤30min | 达到37℃所需要的升温时间 |
| 12.避光保护 | 检测模块应始终处于密闭状态 | 为保护光子计数器，检测模块在使用中及断电后均应处于密闭状态 |
| 13.携带污染率 | ≤1PPM | 加样环节采用一次性Tip头 |
| 14.不同样本类型检测 | 支持 | 血清、全血、血浆 |
| 15.动态范围 | ≥106 | 可使用的范围，并非光子计数器的线性范围 |
| 16.暗背景 | 背景光不高于光子计数器的电子噪音 |  |
| 17.分析方法 | ≥4参数Logistic拟合算法 |  |
| 18.定标方式 | ≥2点定标 | 2点定标方式 |
| 19.急诊功能 | 支持 | 可设置一个单元为急诊单元 |
| 20.维护功能 | 无液路,免维护 |  |
| 21.质控功能 | 支持 |  |
| 22.LIS功能 | 支持 |  |
| 23.批内测量重复性 | CV≤8% | 的变异系数（CV，％）≤8 |
| 24.线性相关性 | r≥0.99 | 在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.99 |
| 25.特殊项目 | 肝癌三联检组合（DCP、AFP、AFP-L3%） |  |
|  | 25-OH-VD |  |

精子质量分析仪技术参数

- 产品组成与整机功能

- 设备一体化设计，内置生物显微镜、计算机系统(计算机显示屏一体内置并具备触控操作功能)、温控系统、电源系统、精子计数池及精子质量分析管理系统软件。

- ★具备精子动力学分析、精子形态学分析功能

- 仪器整机具备精子DNA损伤分析功能

- 具备显微镜自动控制、恒温控制、质控功能；

- 检验报告可编辑、报告内容与形式可自定义输出。

- 显微镜自动控制功能

- 显微镜可自动聚焦、扫描采集精子动态视频与形态学图像，已拍摄图像视野可坐标追溯；

- 在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差小于等于0.015mm；

- 在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm；

- 光源自动调节；

- 3.恒温控制功能

温控范围：37.0℃±0.5℃，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为37℃±0.3℃。

- 精子动力学分析

- 可在明场和相衬条件下进行动力学分析，精子自动识别，其符合率≥95%。

- 可在明场和相衬条件下，进行精子活力a级、b级、NP、IM、PR分级及总活力（PR+NP）分级，其符合率均≥90%。

- 可在明场和相衬条件下，进行精子浓度分析，其符合率≥90%。

- 检测结果的杂质误认率≤10%。

- 可在明场和相衬条件下，进行动力学分析，单标本的分析时间≤60秒。

- 精子形态学分析

1)	自动识别分析精子总数的符合率≥90%。

2)	自动识别正常形态精子个数的符合率≥60%。

3)	自动识别头部异常精子个数的符合率≥80%。

4)	精子形态学分析一个标本的时间≤2分钟

5)	识别分析显示项目：

正常形态精子、头部异常精子、颈部和中段异常精子、过多残留胞浆、梨形头精子、中段粗或不规则精子、大头精子、小头精子、锥形头精子、圆形精子、不定形精子、空泡头精子、顶体过小或过大精子、顶体后区空泡精子、双头精子、无头精子、锐角弯曲精子、非对称性插入精子、中段过细精子、锐角弯曲尾精子、卷曲尾精子、多尾精子、短尾精子、无尾精子，主段异常精子、异常形态精子；

- 精子DNA损伤分析

1)自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥80%。

2)精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒。

- 质控功能

- 可进行95%可信区间检验

- 能自动保存质控结果，绘制月度质控图曲线，并打印输出。

- 支持精子动力学活力质控视频录制，可对第三方录制的质控视频载入并进行分析检测；

- 自动生成XBar图、SBar图，人员差异质控图（BLand-ALtman图；Youden图）；

- 重复性

1)	明场和相衬下进行精子浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤2%。

2)  精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。

3)	精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。

- 稳定性

1)	明场和相衬下进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤3%。

2)	精子形态学分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。

3)精子DNA损伤分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV,%）≤5%。

- 数据库管理

采用SQL SERVER数据库管理系统，数据存储量大，稳定可靠。软件人性化开放式设计，报告及检验项目可根据用户需求增添修改，打印报告格式可自定义设计输出.

- 检验报告

报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、DNA损伤分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。

- 设备配套使用一次性精子计数池。

14.设备配套有质控液。

全自动过敏原分析仪技术参数

技术要求：

| 1.项目与参数要求 |  |
| --- | --- |
| ★1.1测量项目及参数要求 |  |
| 测量参数 | 测量范围 |
| 总IgE | 2-5000 KU/L |
| 特异性IgE | 0.1-100kUA/L |
| 1.2特异性IgE测量要求 |  |
| 1.2.1特异性IgE种类 | 特异性IgE检测项目≥30项 项目满足：烟曲霉、粉尘螨、户尘螨、猫皮屑、狗皮屑、链格孢、普通豚草、艾蒿、藜、苍耳、蛋白、大豆、花生、芝麻、牛奶、小麦、虾、蟹等 |
| ★1.2.2特异性IgE检测组合 |  |
| ★1.3检测原理 | 荧光免疫法 |
| ★1.4检测结果 | 单项特异性IgE检测全定量 |
| ★1.5检测灵敏度 | 单项特异性IgE检测下限为0.1kUA/L |
| 2.操作参数 |  |
| 2.1样本 |  |
| 2.1.1样本量 | 每种IgE测定时样本用量为40uL |
| ★2.1.2样本类型 | 血清或血浆 |
| 2.2仪器定标 |  |
| ★2.2.1定标间隔 | ≥28天 |
| ★2.2.2定标浓度数量 | ≥6个定标浓度 |
| 2.3仪器操作 | 全自动 |
| 2.3.1进样方式 | 可随时放入样本检测，无需等待 |
| 2.3.2待检试管位 | ≥50个样本位 |
| 2.3.3冲洗，孵育，加样要求 | 在机自动完成 |
| 2.4报告时间 | ≥60结果/小时 |
| 3.耗材 |  |
| 3.1耗材类型 | CAP |
| 3.2耗材存放要求 | 2-8℃ |
| ★3.3特异性IgE抗原效期 | ≥24个月 |
| 4.硬件及工作环境 |  |
| 4.1外部接口 | ≥2个USB接口，RJ45以太网接口，RS232接口 |
| 4.2条形码扫描器 | 支持外接 |
| 4.3额定电源 | 100-240V，50/60Hz |
| 4.4环境要求 |  |
| 4.4.1工作温度 | 18℃-32℃ |
| 4.4.2工作湿度 | 10%-85% |
| 4.5冷藏位 | ≥180支CAP和≥6个酶标二抗冷藏位，保证试剂稳定 |
| 4.6应急位 | ≥38支CAP应急摆放位，以确保随时增加测试 |
| 4.7溯源性 | 溯源至WHO标准 |
| 5. 实验室质量管理规范 |  |
| 5.1 EN ISO 15189认证要求 | 符合15189认证要求 |

检验设备总体要求

- 需要连接到医院Lis His系统的免费连接到医院系统，费用由中标人提供

- 免费培训操作人员

全自动脱水机技术参数

技术参数：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 设备用途：用于病理诊断、组织学研究等生物组织处理 |
| 1.2 | 设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本 |
| 2. | 主要技术规格 |
| 2.1 | 石蜡缸 |
| 2.1.1 | 缸数：≥3只 |
| 2.1.2 | 容积（升）：每缸≥4.3升 |
| 2.1.3 | 熔蜡时间：≤10个小时 |
| 2.1.4 | 温度：40-65°C |
| 2.1.5 | 温度精度：±1°C |
| 2.2 | 脱水缸 |
| ★2.2.1 | 容量：≥ 300个包埋盒 |
| 2.2.2 | 试剂容积：≥4.3L |
| 2.2.3 | 温度（石蜡）：40--65 °C |
| 2.2.4 | 温度（处理试剂）：环境温度或35°C到55°C |
| 2.2.5 | 温度（清洗试剂）：50到65°C |
| 2.2.6 | 温度精度：±1°C |
| 2.2.7 | 加注时间：≤90秒 |
| 2.2.8 | 排放时间：80、120、140秒（可调） |
| ★2.2.9 | 浸渍真空：≥-70kPa(g)； 浸渍压力：≥35kPa(g) |
| 2.2.10 | 加注真空：≥-70kPa(g) |
| 2.2.11 | 排放压力：≥35kPa(g)，适应大小，规格不同的组织快速渗透 |
| 2.2.12 | 试剂瓶：≥10个 |
| 2.2.13 | 洗涤液瓶：≥3个，另有外接式≥1个 |
| 2.2.14 | 瓶子最大容积：≥4.3L |
| 2.2.15 | 预测试检查：开/关 |
| 2.2.16 | 液位感应器：开/关 |
| 2.3 | 硬件和软件 |
| ★2.3.1 | 彩色液晶显示器 (LCD) 和触摸屏，容易掌握的智能软件 |
| 2.3.2 | 试剂兼容检测系统 |
| 2.3.3 | 完全封闭的气雾系统 |
| 2.3.4 | 3.5"软盘驱动器和打印机端口 |
| 2.3.5 | 带远程报警器插孔的报警系统 |
| 2.3.6 | 受密码保护的仪器管理员模式 |
| 2.3.7 | 多个样品保护系统 |
| 2.3.8 | ≥15个程序，每个程序由最多≥10个固定/脱水和≥3个浸蜡步骤组成 |
| 2.3.9 | 每个程序时间：0到99小时59分钟；延迟时间：7天 |
| 2.3.10 | 四个用户可编程的脱水缸清洗程序 |
| ★2.3.11 | 主动石蜡清洁技术（可延长石蜡使用寿命，节约成本，保证脱水质量） |
| 2.3.12 | 试剂温度可调范围从35°C-55°C，或者是环境温度 |
| 2.3.13 | 石蜡温度可调范围从40°C-65°C |
| 2.3.14 | 三个脱水缸排放速度选项，80、120和140秒 |
| 2.3.15 | 内存储存≥100个试剂名。 |

冰冻切片机技术参数

技术参数：

- 防溅水设计冰冻切片机

- ★双压缩机，独立的压缩机制冷样品头。

- 样品头制冷温度：-10℃～-50℃

- 样品头带手动除霜功能

- 冷冻箱制冷温度：0℃～-40℃

- 冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次，持续时间6-12分钟

- 冷冻箱带手动除霜功能

- 速冻架冷冻位点：≥10个

- 速冻架制冷温度最低：≥-43℃

- 带电动切片功能

- ★电动切片时手轮置中功能

- 可调节切窗

- 切片模式：包括单次，步进和连续切片

- 修块厚度范围：5-150um

- 切片厚度范围：0.5-300um

- 水平进样距离：≥25mm

- 垂直行程：≥59mm

- 电动粗修速度：2档，500um/s, 1000um/s

- 样品定位：8°(X/Y轴)

- 最大样品尺寸：≥40 x 55mm

- 带样品回缩功能

- 带切片计数和切片厚度总计功能

- ★高位和低位手轮锁定功能

- 控制面板锁定功能

染色封片一体机技术参数

★原装进口

- 从烤片、染色到玻璃封片、干片，一次性完成，无需人工干预；

- 染色速度≥330张/小时，封片速度≥570张/小时

- ★染色封片均可双机械臂同时运行；

- 具备RFID射频识别技术，实时监测试剂效期、批次和消耗；

- ★带有切片计数功能试剂管理系统；

- ★染色架内置芯片，自动识别不同玻片架，自动启动相应染色程序；

- 程序数≥50个，每个程序可有≥40步；总站点≥52个，染色站点≥36个；

- 同时处理≥18个染色架（≥30张/架），可在任意时刻运行任意程序；

- ★具备全部试剂站点同时自动振荡功能；

- 上下载站点均容纳≥5个染色架；

- ★可自动进行染缸布局，自动扫描液面高度，程序兼容性检测功能；

- 全中文彩色触摸屏，染色过程实时图像化显示；

- 内置烤箱容纳≥6个染色架（≥180张玻片），可进行自动烤片；

- 内置电池提供短暂供电和数据保护，来电时自动启动断电前程序；

- ★具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程；

- 自动快速干片功能；

- USB接口，可下载≥1个月内实验数据；

- 自动进行H&E封片的同时可进行其他样品的封片（如免疫组化切片）；

- 适用于干性和湿性封片；

- 染色单元和封片单元可独立使用；

- 具备双重废气过滤排放系统；

包埋盒打码机技术参数

1、打码原理：采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带。

★2、激光原理：采用对物质分子的分离技术，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形。

3、打印效果：表面光滑、无凹凸感；字迹精细、放大两倍后无白点、无失真；永不掉色。

- 扫码效果：用蜡块批量扫描仪、扫码枪、手机微信1秒内识别其二维码。

- 开关：前置复位开关，电源开关后置。

6、激光器：采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率＜2W，并提供证明。

★7、包埋盒兼容性：可以打印带激光粉和不激光粉包埋盒；同时可以打印带盖和不带盖包埋盒。

★8、上料装置：六工位自动旋转装料，上料槽可拆卸、互换；钢化玻璃槽和铝合金槽任选；料管和料槽一体或分离装置任选；采用分度定位精度≤5弧分电机驱动。

9、上料方式：可采用管装包埋盒插入料槽，也可采用散装包埋盒边打印边上料。

10、多色打印：可同时打印6种颜色的包埋盒，根据标本类型自动选择料槽，无需手动选择。

11、推料装置：摆臂式出料推料装置，在推料回程时，推料装置柔性摆动。

★12、下料装置：采用漏斗式接料方式，通过独立的C3级精密丝杆电机（应用于切片机）驱动，采用高精密丝杆传动+线性导轨支撑传送。

13、出料方式：呈45度角出料。

14、出料收集器：具有红外感应装置，出料收集器满了以后，自动暂停，取走包埋盒自动启动打印；

15、收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料的托盘，≥320个坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放，且包埋盒之间不接触, 并与智能病理标本系统兼容。提供说明书。

16、内部结构：采用高密度铝合金材质。

17、支撑脚：具有高低可调节功能。

18、字迹分辩率：激光器最小光斑值≦0.02mm,可打印出≤0.5mm*0.5mm的汉字。

19、观察窗：具有半透明拆卸式观察窗，采用快拧螺丝直接固定。

20、打码速度：≤3秒/个包埋盒

21、仪器尺寸：长*宽*高：约510*300*366（mm）

★22、原厂软件：软件自主研发、具有软件著作权证书。

23、软件兼容性：全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

24、软件个性化：可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程。

制片染色一体机技术参数

★1、制片原理：⑴ 样本的前期处理过程中，通过密度分层技术，去除样本中的杂质；⑵制片过程中利用自然沉降式技术，优先粘附病变细胞，并使细胞均匀平铺；

★2、制片直径：制成的薄片诊断面积为直径≥13mm的圆，可根据需要调整面积内细胞数量5000-120000个。

★3、自动制片染色一体化设备：制片染色全过程通过触摸屏监控，通过移动机械臂转移标本及试剂至玻片上进行制片染色，每批次可处理最大标本量为≥48片；

★4、制片通量/时间：1-48片/批，约50分钟/48片。

5、采用触屏监控，无需电脑，可实时显示当前实验运行过程，程序可分步运行，能根据需要选择只制片或只染色功能；

6、采用四支取管头同时转移样本/试剂；

7、采用滴染技术，每个样本的染色都在独立的制片染色仓中进行，染液一次性使用；可根据需求调整染色方式（巴氏染色、HE染色等）。

8、设备使用一次性吸嘴滴加染液，染液不经过管道，且具有一键清洗功能；

9、运行中具备样本检测、吸嘴脱落检测、试剂余量检测、废液上限检测等报警提示功能；

10、具有预约启动功能；

11、封闭外壳设计。

12、中文的TBS报告系统，具备多机联网功能；

13、适用范围：包括宫颈细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、尿液细胞，针吸及内窥镜细胞等系列；

病理组织漂烘仪技术参数

★1.烘片箱可容纳≥3个常规染色架

★2.烤片槽实际排列玻片≥60片，烤片槽间温度均匀无温差.

3.达到设定温度时间：＜15分钟

4.高亮LED数码显示屏,轻触键盘

5.智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高

6.工作程序剩余时间提醒功能.

★7.定时开机功能

8.功率：≤500W

9.温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃

石蜡切片机参数

1.切片厚度 1-60um

2.切片厚度指示：视窗

3.快速修片设定： 10 um和30 um

4.水平进样：≥24mm

★5.垂直距离：≥70 mm

6.样本回缩功能，可关闭

7样品夹配备0位指示的精准定位系统

★8 手轮配备弹簧原理的力平衡系统。

9具有刀架侧向移动功能

10刀架带有护手，覆盖刀锋全长。