4K 荧光腹腔镜技术参数

### （一）4K 全画质荧光摄像系统

#### (1)4K 影像处理主机

★①输出分辨率：≥4096×2160；图像帧率： ≥60 帧/秒；显示比例：16:9

★②可处理≥4 种荧光场景模式，包括蓝色荧光、绿色荧光、暗荧光模式、黑白荧光模 式

③具备 AGC 图像自动增益处理技术，及 DNR 3D 数字降噪处理技术 ★④水平分辨线≥2300 线，垂直分辨线为≥1800 线

⑤用户可通过触摸屏定义≥4 种模式，包括标准模式、胃肠模式、肝胆模式、妇科模式 等；用户可通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度等。可与关节镜、宫腔镜等小 镜种影像匹配

★⑥图像≥4 倍电子放大，BT.2020 色域,色深 12Bit，图像信噪比≥60dB

⑦可同时输出 4K 影像与 1080P 影像信号，可与4K 影像及 1080P 手术转播设备兼容，可 通过主机端口实现软件升级，全数字信号输出端口包含：4K HDMI ×2(HDMI 2.0 标准)、DVI ×1(高清 1080P)、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1

⑧自带 4K 拍照与录像功能，可通过摄像头按键操作

⑨通用主机平台，可升级扩展为同品牌 4K+3D 荧光系统

#### (2)4K 全画质荧光摄像头

★①采用原生 4K 背照型 CMOS 图像传感器芯片,芯片像素≥850 万

★②CMOS 芯片感光波段：400nm～900nm。同时采集显示高清白光影像信号(400nm~ 760nm)和近红外非可见荧光信号(761nm～900nm)，实时显示白光+荧光的原生荧光影像

★③荧光和白光同步逐帧采集，荧光影像非主机合成

④用户可通过摄像头自由选择切换荧光颜色模式(蓝色荧光、绿色荧光)，获取术中荧光 组织标记差异化比对。

★⑤通用主机平台，可升级摄像头，扩展为 4K 开放荧光手术设备，满足开放与腔镜手 术兼容性需要

⑥全数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2 倍以上光学变焦功能，配备 4K，定焦全 屏适配器与选配 4K 变焦 14mm～32mm 适配器

⑦摄像头可设置≥8 种快捷操作键，可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度 调节、荧光选择及切换等功能

### （二）医用内窥镜冷光源

①双光源主机，采用 LED 白光和 LED 近红外光源

★②白光和近红外光连续输出,LED 色温 3000K～7000K,光通量≥2000Lm。 ③光谱波长范围：380nm～810nm,满足可见白光照明与 ICG 激发波长要求 ★④具有待机功能，光源可单独开关控制，光源寿命≥60000 小时

⑤导光束插口具备保护装置

⑥触摸屏可调节亮度大小，实时显示光源亮度值

### （三）4K 荧光腹腔镜

①可同时传输可见白光和非可见近红外光

②规格：10mm 30°荧光腹腔镜，长度≥330mm

③可高温高压灭菌、低温等离子灭菌

④视野角： ≥75 °

### （四）医用专业监视器

①医用显示屏≥32 英寸

②分辨率≥3840×2160P，显示屏亮度≥700cd/㎡

③视频处理技术≥10bit，10.7 亿色

④可预设置画面的 Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数

### （五）气腹机

①最大气流量≥40L/min，压力设置范围：5mmHg～25mmHg

②具有声光报警功能

③触控屏显示控制

④具备除烟功能

### （六）专用 32 寸屏幕台车

| 医用内窥镜荧光摄像系统配置单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 荧光 4K 超高清摄像主机 | 台 | 1 | 主机包括 4K 刻录系 统 |
| 2 | 荧光腔镜摄像头 | 个 | 1 |  |
| 3 | 荧光超高清光学内窥镜 （30°) | 根 | 2 |  |
| 4 | 医用内窥镜荧光光源 | 台 | 1 | 含导光束 |
| 5 | CO2,气腹仪 | 台 | 1 | 含减压阀、低压连接 管 |
| 6 | 32 寸 4k 监视器 | 台 | 1 | 含底座 |
| 7 | 医用台车 | 台 | 1 |  |