ToRCH-IgM、ToRCH-IgG测定试剂使用需求
1、主要用于体外定量检测人血清中抗弓形虫IgG、IgM抗体、抗风疹病毒IgG、IgM抗体、抗巨细胞IgG、IgM抗体、抗人类单纯疱疹病毒1型及2型IgG、IgM抗体的浓度检测。
2、目前科室已有仪器设备：上海透景全自动流式荧光发光免疫分析仪，型号：Tesmi F4000)。
3、检测项目：Toxo IgG、IgM、RV IgG、IgM、CMV IgG、IgM、HSV-1 IgG、IgM、HSV-2 IgG、IgM
4、相关参数：
检测速度：套全自动仪器检测速度≥300测试/小时
样本要求：血清，样本所需量为≤10μL
准确度：Tox、Rub用国际标准品作为样本检测，相应指标测量结果的相对偏差±10.0%区间内；CMV、HSV1以及HSV2回收率在85%-115%之间。
稳定性：试剂盒在2~8℃可保存12个月，开瓶后可以保存3个月。
重复性：采用国家重复性参考品或经标化的企业重复性参考品进行测定，其变异系数(CV)应不大于10.0%。
批间差：用3个批号的试剂盒测定国家重复性参考品或经标化的企业重复性参考品，3个批号试剂盒之间的批间变异系数(CV)应不大于15.0%
其他参数：配套仪器支持LIS/HIS，全自动仪器支持流水线连接
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