植入式给药装置使用需求

1.适用范围：一次性植入使用，用于蛛网膜下腔鞘内药物持续输注，适用于慢性顽固性疼痛、癌性疼痛的鞘内给药镇痛治疗。
2.系统组成：由植入式储液囊、导管、皮下隧道导引组件、穿刺套件等配套组件构成。另需配套外接镇痛泵。
3.规格选型：储药囊至少提供2种及以上容积规格；导管具备多规格外径，导管带有深度刻度标识，方便术中定位。
4.价格要求：整套产品价格低于人民币8800元。
5.结构功能：具备可抗磁力干扰设计，兼容常规核磁检查；具备储药囊穿刺再充药接口，支持术后反复皮下补充给药；
6.外接镇痛泵给药模式：具备可编程给药，支持基础持续输注+脉冲追加给药模式，可个体化调整给药速率（最小泵速0.1毫升/小时）、单次追加剂量、锁定时间。
[bookmark: _GoBack]7.配套使用的无损伤针，针尖：Huber斜面，针翼：蝶翼，规格：21-22G，针体长度：15-20mm。无菌一次性使用。




