[bookmark: _GoBack]血清蛋白测定试剂盒(电泳法)和免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法）使用需求

1.血清蛋白测定试剂盒(电泳法)
(1)用途：能清晰分离出白蛋白、α1球蛋白、α2球蛋白、β1球蛋白、β2球蛋白、γ球蛋白。每个区带都含有一种或多种的蛋白质
(2)正确度：用国际标准品作为样本检测，相应指标测量结果的相对偏差+15.0%区间内
(3)重复性：采用国家重复性参考品或经标化的企业重复性参考品进行测定，其变异系数(CV)应不大于10%(ALB不大于2%)
(4)批间差：用3个批号的试剂盒测定国家重复性参考品或经标化的企业重复性参考品，3个批号试剂盒之间的批间变异系数(CV)应不大于10.0%。
(5)稳定性：2-8°C保存下，试剂有效期至少为二年。
(6)价格：≤10.61元/人份

2.免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法）
(1)用于鉴定血清中免疫球蛋白的克隆属性，并同时对单克隆免疫球蛋白的类型进行鉴定。
(2)灵敏度：可在血清中检出浓度低至12.5mg/dL的单克隆蛋白。根据不同单克隆组分的迁移性和多克隆背景的差异，灵敏度可能不同。
(3)批间差：试剂批间差不高于1%。
(4)稳定性：2-8°C保存下，试剂有效期至少为二年。
(5)价格：≤86.4元/人份

3.匹配医院现有全自动毛细血管电泳仪(赛比亚 Capillarys3 OTCA)，若无法匹配我院现有设备需配套提供设备
